项目编号：1044-2022

审核员现场审核记录

企业名称：温州市大荣纺织仪器有限公司

审核员：                       审核日期：2022年09月20日 至22日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司是生产纺织检测仪器行业的企业，主要产品电子织物强力机、织物弹性疲劳试验机等，年产值为7600万元 。高飞晓为企业的总经理，麻可爱为管理者代表，均知晓建立测量管理体系的目的。企业通过制订测量体系文件、相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质检部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 企业主要测量要求是零部件的结构和性能检验、加工过程中的尺寸检验及产品出厂的整机性能检验。 企业目前管理中未发现存在问题，按照测量管理体系的要求，测量结果能满足顾客要求。 | 管理者代表 行政部 质检部 采购部 销售部 售后服务部 技术研发部 生产部（金工车间、电子车间） | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质检部。已在企业体系文件中明确规定了总经理的5项计量职能，管理者代表的7项计量职能，主要计量职能部门--质检部的9项计量职能。 询问管理者代表麻可爱、质检部部长的杨红斌，基本清楚自己的工作职责。 | 管理者代表 质检部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已组织识别了企业外购件进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，极少有顾客投诉及纠纷。 | 管理者代表 质检部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。 是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立《质量目标分解及控制程序》规定了公司的测量管理体系的质量目标4项，已分解至各部门，有具体指标可测量。 查：2022年度测量管理体系目标完成情况统计表，其中关键测量过程测量设备计量确认、测量过程有效控制率、培训合格率、顾客满意度，全部满足要求。 | 质检部 行政部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年09月08日开展了测量体系管理评审，会议由公司管理者代表麻可爱主持，首先由质检部汇报了测量管理体系运行情况，体系所覆盖的部门负责人等均参加。 从测量管理体系的运行、内审情况和部门的汇报情况等方面可以看出，体系是充分的、有效的，也是适宜的，质量目标是适宜的，目前不需更改，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 管理者代表 质检部 行政部 采购部 销售部 售后服务部 技术研发部 生产部（金工车间、电子车间） | 否 |
| 6 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 行政部每年会同各部门编制测量管理体系人员的培训计划、考核计划。 企业编制了2022年度的4个涉及测量管理体系的培训计划，涉及行政部、生产部、质检部等部门；有相应的培训记录表、考试卷等。 抽查：2022年05月25日培训记录表表，授课人人：杨红斌，培训主题为“测量管理体系手册及程序文件培训”，考核形式为笔试，考题分为判断题、选问答题，涵盖了测量管体系的主要内容；抽查蔡怡艳、陈托的试卷，分别为97分和94分，培训效果显著，增强了员工的计量意识。 抽查：电工作业证书一本，持证人：陈托，准操项目：低压电工作业，证号T330304198712061210，初领日期：2013年04月15日，应复审日期为： 2025年04月28日前。发证机关：浙江省应急管理厅。 符合标准要求。 | 行政部 质检部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理体系质量手册、测量管理程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。 企业的外来文件清单中列举了21个在用的标准名称以及编号。 抽查：质检部，JJF(纺织）009-2016《手摇捻度机校准规范》及 JJF（纺织）020-2010《织物厚度仪校准规范》，受控状态均为现行有效。符合标准要求。 | 质检部 行政部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业在DR/CL-CX07-2022《软件管理程序》中规定了技术研发部负责对软件的管理、维护、使用、测试、确认。已识别燃烧实验室测试系统、全自动织物透气性能测试仪软件、甲醛含量测定仪测试系统等软件。 查：燃烧实验室测试系统、全自动织物透气性能测试仪软件、甲醛含量测定仪测试系统等软件验证和确认记录和计算机软件著作权登记证书。符合要求。 | 技术研发部 质检部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 企业编制的《测量设备管理程序》，《计量确认管理程序》，规定了对测量设备的管理过程控制要求，质检部负责测量设备全过程管理。 企业测量设备台帐共有8台件，企业未建立最高标准装置。企业按计量确认计划将测量设备送检至第三方检定/校准机构进行周期检定/校准，具体为：深圳新广行检测技术有限公司。经校准的测量设备均处于有效的校准状态。 查：质检部在用的电子天平，规格型号为WT30002G,自编号DR-009,未列入测量设备台账管理、且未送检溯源，不符合GB/T19022-2003标准6.3.1条款的要求。 | 质检部 技术研发部 行政部 | 次要 不符合项 01 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业编制了《计量确认管理程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准，基本全部进行了验证和张贴计量确认合格标识。总体来说，测量设备满足预期使用要求。 查“手摇捻度机夹持器平整度测量过程”，要求已经识别，测量设备为：塞尺，已校准并在有效期内，测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。符合要求，详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 质检部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《测量设备计量确认间隔控制程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业建立了DR/CL-CX09-2022《标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，查：《测量过程及控制一览表》，建立了20个测量过程档案，包括3个关键测量过程、12个重要测量过程和5个一般测量过程进行管理。分别为：手摇捻度机夹持器平整度测量、织物厚度仪力值砝码测量、缩水试验机滚筒转速测量等测量过程，每个测量过程包括测量过程名称、测量方法文件、重要性、被测参数名称等。 查：关键测量过程 DR/CLGF -202201《手摇捻度机夹持器平整度测量过程控制规范》，规定了要求、测试环境、测量设备等。满足测量过程管理要求。 | 质检部 生产部 技术研发部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了手摇捻度机夹持器平整度测量过程的测量不确定度评定，方法均正确。见附件A《测量过程不确定度评定》。 | 质检部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业原测量设备台账上的8台测量设备按周期送检计划进行委外检定校准，均列入计量管理工作。 企业测量设备委外检定校准服务方1家，为深圳新广行检测技术有限公司。企业量值基本溯源到SI单位,符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 质检部 行政部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业于2022年8月29日-30日，开展测量管理体系内部审核，审核组由三人组成，管理者代表麻可爱为组长，内审中发现一个不符合项，企业立即采取纠正措施、整改完成；满足要求。 通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者 代表 质检部 | 否 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 查：2022年质检部对内部顾客满意度调查统计表，发出4张调查卷，收回4张，满意度98.16%，满足要求。 查：抽查销售部对外部顾客满意度调查表，客户为武汉市依翎针织有限公司，调查内容包括：服务能力、服务过程、服务结果，满意度为98.0 %，满足要求。 | 质检部 销售部 | 、、 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年8月29日-30日，开展测量管理体系内部审核，审核组由三人组成，管理者代表麻可爱为组长，测量管理体系内部审核涵盖职能与生产部门所有相关的测量活动，覆盖测量管理体系的所有条款。内部审核时，发现未对绝缘电阻表计量确认标识管理；企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2022年08月31日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。 公司通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 企业于2022年09月08日组织了管理评审，未发现不符合项。 | 管理者 代表 质检部 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在《测量管理体系审核和监视控制程序》中，对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 质检部 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 经验证，企业对内审过程中发现1个次要不符合项，能够查找原因，按期整改并关闭。 抽查：不合格品处理单；产品名称为电子织物强力机；产品问题为力值乱跳、有干扰；处理意见：退回电子车间返工。审核人：杨红斌；时间为2022年08月6日。不合格控制基本符合要求。 目前没有发现不合格测量过程。 | 质检部 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编制了DR/CL-CX20-2022《纠正和预防措施管理程序》，采取有效的改进、纠正和预防措施，防止不合格再次发生或避免不合格发生，以完善测量管理体系，实施持续改进，提高测量质量。 | 质检部 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了质检部负责法定计量单位的应用考核和监督检查；负责法定计量单位的宣贯和培训；企业无定量包装产品。 抽查：企业技术文件计量单位使用规范，符合要求。 抽查：2022年08月09日，电子单纤维强力机检验记录表告，均能够正确使用法定计量单位。 | 质检部 行政部 | 否 |
| 23 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业消耗的主要是电、水，自2021年09月至2022年08月，耗电4080000 kWh，用水8929t，全年耗能折算成502.20t标准煤，不是重点能耗单位。 | 行政部 | 否 |