编号：0625-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 河北恒源线缆有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产车间 | 电子万能试验机 | 2923 | LDS-05 | 1.0级 | 智能标准测力仪：0.3级 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2022年03月09日 | √ |
| 生产车间 | 外径千分尺 | J68125 | （0～25）mm | ±0.004mm  | 量块：3等 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2022年03月11日 | √ |
| 生产车间 | 局部放电检测系统 | 20130702 | JF-2000 | 电压：*Urel*=1.2% *k*=2电流：*Urel*=3.8% *k*=2 | 数字电感电容表：电容：*Urel*=0.14% *k*=2电感：*Urel*=0.1% *k*=2数字示波器：垂直：±1.5%水平：±（100ppm+0.04格）智能型交流分压器：1级 | 河北省计量监督检测研究所 | 2022年09月07日 | √ |
| 生产车间 | 橡胶多头测厚仪 | C112080713 | LP-10-C | *U*=0.01mm *k*=2 | 量块：3等 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2022年03月09日 | √ |
| 质检部 | 钢直尺 | 20325015 | 1000mm | ±0.20mm  | 标准金属线纹尺：三等 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2022年03月09日 | √ |
| 质检部 | 电子天平 | 03821 | FA2104N | 1级 | 砝码：F1级 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2022年03月09日 | √ |
| 质检部 | 电子计重秤 | S18045815 | 30kg | *3*级 | 砝码：F1级 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2022年03月09日 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托河北省计量监督检测研究所、湖南航测检测技术服务有限公司等第三方机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2022年09月16日下午~17日全天审核员签字：李修权 部门代表签字：签名图片 |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。