项目编号：0124-2018-2022

审核员现场审核记录

企业名称：西安思坦仪器股份有限公司

审核员：                               审核日期：2022年9月19日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2021年9月以来，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作： 1、完善了产品检验管理制度，明确责任，加大产品检验检测的力度； 2、2021年公司对计量检测过程进行了培训，提高了计量人员的技术素质，保证了计量检测工作的质量； 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构为：人力资源部、生产部、质量安环部、产品开发部、采购部、市场部。 人力资源部门依据计量要求实施了计量检测人员能力设计和培训。有计划和记录。 产品开发部确定了Q/ST99-2020《波码数字式配水器》等65个企业产品标准规定了产品的测量要求并转化为计量要求。 | 人力资源部 产品开发部 质量安环部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共5项。已经制定《2022年计量目标》，对目标的统计方法和统计周期形成规定。 质量安环部负责统计公司质量完成情况。提供了《计量目标统计表》统计数据已达成质量目标。 | 人力资源部 产品开发部 质量安环部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年7月8日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理肖明忠主持，由管理者代表席晓岩汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。 | 人力资源部 产品开发部 质量安环部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，建立合格供方清单，查验了相关资质，否保了存评价记录，符合要求。 质量安环部提供了测量设备检定/校准/检测机构的合格供方清单，查验了相关资质，保存了评价记录，符合要求。 | 人力资源部 产品开发部 质量安环部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查提供《测量设备台帐》，企业的测量设备78台件测量设备建立了台账并且测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。 抽查电磁流量计：编号S5W614914027校准日期2022.03.17，确认结果为合格；活塞压力计：编号17807，检定日期：2022.03.05，确认结果为合格、LCR数字电桥：编号Q7-B10-04327，校准日期：2022.03.15，确认结果为合格；数显洛氏硬度计;编号：408检定日期：2022.3.15，确认结果为合格；标识符合要求； 检验检测环境条件满足规定要求。 | 人力资源部 产品开发部 质量安环部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业建立了《测量设备计量确认一览表》对测量设备确认进行验证，提供了测量设备计量确认记录。 查编号9053069内径百分表、编号S5W614914027电磁流量计，计量确认记录符合要求； 查关键测量过程护管表面硬度检测导出计量要求和验证记录，导出计量要求过程正确，测量设备验证方法正确。详见计量要求导出和计量验证记录表。《计量确认过程验证记录》，测量过程名称、验证项目、计量器具名称、校准结果、测量过程技术要求、验证过程记录、确认结果确认人、确认日期等设备的计量确认记录表，符合要求。 查 质量安环部，编号R-7.1/01计量确认记录，缺少对编号C010700数字示波器计量特性要求的规定，不符合GB/T19022标准7.1.1条款的要求 | 人力资源部 产品开发部 质量安环部 | 01 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业无新增关键测量过程，对识别的测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。关键测量过程护管表面硬度测量控制和监视详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 人力资源部 产品开发部 质量安环部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了护管表面硬度检测测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 人力资源部 产品开发部 质量安环部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见及反馈信息实施了分析，综合评定得分98.75%，满足目标要求。未发现顾客投诉。 | 人力资源部 产品开发部 质量安环部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年6月29-6月30日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司8个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于7月4日完成整改。 | 人力资源部 产品开发部 质量安环部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业能够按规定的要求实施监视；监视记录符合要求。对主要检测试验工序实施工艺纪律检查； | 人力资源部 产品开发部 质量安环部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2021年进度审核开出一项次要不符合项“查质量安环部，编号154836的外径千分尺（100-125）mm未能提供有效的检定/校准证据，不符合GB/T19022-2003标准7.3.2条款的要求。” 企业对不符合组织了纠正，1.该计量器具进行了检定；2.对相关人员进行培训避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，进行动态管理。”的相关规定，企业已验证关闭。 企业2022年度内部审核开出的不符合项于2022年7月4日完成整改。未发现其他不合格。 | 人力资源部 产品开发部 质量安环部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业管理评审提出了两项改进要求均已落实。 | 人力资源部 产品开发部 质量安环部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 工艺文件、质量记录、校准和鉴定报告等均采用法定计量单位，法定计量单位使用情况较好。企业两项最高计量标准均取得计量标准考核证书，有效期分别为2024年10月14日和2026年9月2日。 | 人力资源部 产品开发部 质量安环部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、水等，年消耗 72.3吨标煤,不是重点用能单位。 | 人力资源部 产品开发部 质量安环部 | 否 |
| 16 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 能源计量器具由供能部门管控，能源计量器具配备率及精度等级符合GB17167－2006的要求。 | 人力资源部 产品开发部 质量安环部 | 否 |
| 17 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能定期完成能源计量数据统计分析。 | 人力资源部 产品开发部 质量安环部 | 否 |
| 18 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 认证证书用于企业形象宣传和招投标。 | 人力资源部 产品开发部 质量安环部 | 否 |