项目编号：0124-2018-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：西安思坦仪器股份有限公司

审核员：                                        审核日期：2022.9.19

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查，编号：165808 测厚仪，检定日期：2022.04.06，结果为合格； 编号：191025153933 电子天平，校准：2022.8.9结果为合格； 编号20172014 数显扭矩扳手，检定日期：2022.04.06，结果为合格；压力表：编号1304509，检定日期：2022.04.06，结果为合格；检验检测环境条件满足要求。现场查看设备检定/校准标识完好。 查提供《测量设备台帐》，企业的测量设备78台件测量设备建立了台账并且测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。 企业所有测量设备的使用符合环境要求。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。 公司建最高计量标准2项：标准表法水流量标准装置、0.02级活塞式压力计标准装置，用于产品出厂检验。 公司计量器具均由通过外部校准/检定进行溯源。 测量设备溯源情况详见《测量设备溯源抽查表 》。 | 生产部 采购部 市场部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查《测量设备计量确认一览表》，对测量设备确认进行验证，提供了测量设备计量确认记录。 查，关键测量过程护管表面硬度检测导出计量要求和验证记录，过程导出计量要求正确，测量设备验证方法正确。详见计量要求导出和计量验证记录表。《计量确认过程验证记录》，测量过程名称、验证项目：计量器具名称、校准结果、测量过程技术要求、验证过程记录、确认结果确认人、确认日期等，查编号RI41986，压力变送器；编号20180517012，高精度涂层测厚仪；、编号100905971，外径千分尺；编号09034647深度游标卡尺设备的计量确认记录表，验证记录符合要求。 | 生产部 采购部 市场部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业无新增关键测量过程，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。关键测量过程控制和监视祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 生产部 采购部 市场部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了护管表面硬度检测测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 生产部 采购部 市场部 | 否 |
| 5 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查四参数测井仪、流量计产品的销售合同，合同编号STCQ22-006，签订时间2022年2月8日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 生产部 采购部 市场部 | 否 |
| 6 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的售后（或者产品维修） | 对售后服务的认证范围，抽查分注井数字式波码通信技术服务合同，合同编号STCQ22-005，签订时间2022年2月16日，合同内容包括分注井数字式波码通信技术产品的售后服务。 对抽查的合同的包括售后服务或维修内容涉及的测量过程进行确认，抽查售后服务或维修过程记录（记录编号STCQ21-015），包括有产品通信技术特性的检测过程 | 生产部 采购部 市场部 | 否 |