综合测控装置单机调试电压测量过程不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：测控类装置检测大纲及记录

1.2检测环境条件：温度(20±5)℃

1.3检测仪器：测控装置校验仪（变电站综合智能检测系统）：（0-120）V  ±0.05%

1.4测量数学模型  y=x

y———被测单机电压

x———校验仪的读数

2.最佳测量值

对一单机样品重复测量n=6 次，

测得结果（V）：99.901   99.899   99.910   99.898   99.906   99.903

x=1nxi=99.903 V

3. 方差及灵敏系数

uC2(y)=(∂y∂x)2u2(x)=u2(x)

uC(y)=u(x)

4．标准不确定度评定

测量读数值的不确定u(x)包括测量重复性引入的不确定度uA(x)、分辨力引入的不确定度分量uB1(x)和测控仪误差引入的不确定度uB2(x)。

4.1重复性引入的不确定度uA(x)

x=1nxi=99.903V         s(x)=(xi−x)2n−1≈0.0051V

日常只测1次，u1(x)=s(x)=0.0051V

4.2分辨力引入的不确定度uB1(x)

测控仪电压分辨力为0.001V     估计均匀分布

uB1(x)=0.00123≈0.00029V

由于重复性分量包含分辨力引入的不确定度分量，为避免重复计算，只计算最大影响量uA(x) ，舍弃uB1(x)。

4.3测控仪误差引入的不确定度uB2(x)

测控仪最大允差为 ±0.05%     估计均匀分布

uB2(x)=ak=0.05%×1203=0.063≈0.035V

4.4测量读数值的不确定u(x)

5．合成标准不确定度

u(x)=uA2(x)+uB22(x)=0.00512+0.0352≈0.036V

uC(y)=u(x)=0.036 V

6．扩展不确定度

U(y)=k⋅uC(x)=0.072 V         k=2

评定人：