蓝深集团股份有限公司

高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  |  | 测量过程名称 | 潜水电泵转子轴外径尺寸 | 测量过程规范编号 |  | LS-C-04-312/MM-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质管部 | 测量项目 | 测量尺寸 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：外径千分尺 测量方法：尺寸测量采用直接接触法，将被测工件表面清理干净，用外径千分尺在外径上测量，读出被测数据，并记录。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：设备操作人员，经培训合格上岗，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用标准量块120.48mm对外径千分尺的测量过程的有效性进行确认： 2021年12月19日操作者用外径千分尺对标准量块进行三次尺寸测量，平均尺寸为120.481mm。 2021年12月25日操作者用外径千分尺对标准量块进行三次尺寸测量，平均尺寸为120.483mm。 公司的外径千分尺的测量过程的不确定为 U=0.006mm k=2 E==0.12≤1 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2021.12.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |