项目编号：0899-2018-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称： 蓝深集团股份有限公司

审 核 员：                                     审核日期： 2022年9 月18 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查企业电磁流量计，HR150A洛氏硬度计，PMS-A水泵测试系统,（150-175）mm千分尺,（0～1.6）MPa压力表,（160-250）mm内径量表等测量设备南京市计量监督检测院进行检定/校准，均在有效期内。 查现场测量设备已粘贴标识,测量设备分类正确。 测量设备使用环境满足要求，不需要修正。抽查部分测量设备送法定计量检定机构检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》测量设备的信息与检定或校准证书及公司检定 记录信息一致。 | 质管部 生产供应部(车间) | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查见企业计量器具总台帐共701件，进行ABC分类管理。按产品不同规格汇总，编制《测量过程及控制一览表》，共识别了404个测量过程，其中涉及了与关键参数、原材料检验和过程加工和成品试验相关的过程。抽查转子轴外径尺寸测量过程，测量要求识别正确，配备的外径千分尺由南京市计量监督检测院检定。测量设备已验证，方法正确，满足测量过程预期使用要求。见附件《计量要求导出及验证记录表》。 | 质管部 生产供应部(车间) | 否 |

| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业本年度没有新增关键测量过程，查关键测量过程潜水电泵转子轴外径尺寸测量过程，编制了测量过程控制规范，并进行了有效性确认。对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按规定的频次进行监视。并形成相关记录。 对关键测量过程持续控制和监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质管部 生产供应部(车间) | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度管理程序》抽查关键测量过程潜水电泵转子轴外径尺寸测量过程不确定度评定，评定方法基本正确。见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质管部 生产供应部(车间) | 否 |