编号：1070-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江苏氟美斯环保节能新材料有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 全自动透气量仪 | / | YG461E-III | 0.1级  | 数字压力表 测量范围(-250～250)Pa  | 方溯认证检测研究院（深圳）有限公司 | 2022年3月15日 | √ |
| 质检部 | 电子织物强力机 | Y246  | YG026B  | 0.1级  | 标准测力仪测量范围（0~10）kN  | 方溯认证检测研究院（深圳）有限公司 | 2022年3月15日 | √ |
| 质检部 | 织物厚度仪 | WC79  | YG141D  | MPE:±0.04mm 5等 *U*=0.01s,*k*=2 I级 *U*=0.0006g～0.08g， *k*= 2  | 数显卡尺（0～300）mm  量块（0.5~100）mm 电子秒表 （0~3600）s 电子天平 (0.01～6200)g 力值砝码（0.1～100）N  | 方溯认证检测研究院（深圳）有限公司 | 2022年3月15日 | √ |
| 质检部 | 电子天平  | 1200423079  | BSM-320.3S  | F2等级  | 砝码 1mg～500g | 方溯认证检测研究院（深圳）有限公司 | 2022年3月15日 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《测量设备的计量确认控制程序》、《外部供方管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由江苏氟美斯环保节能新材料有限公司质检部负责溯源。公司测量设备除全部委托方溯认证检测研究院（深圳）有限公司进行检定/校准，校准/检定证书由企业质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2022年9月19日~9月20日 审核员签字： 4f87b5dc8f4ef111dc75428bf1214cd 部门代表签字：97a44926060ea5038c9d1520300982f  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。