编    号：0170-2018-2019

审核员现场审核记录

企业名称：江苏好收成韦恩农化股份有限公司AA

审核员：吴素平                                    审核日期： 2020年01月02日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量管理体系9项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，企业的测量体系量 系的质量目标2019年度，每月由质检部统计考核，并都均能达标。 | 质检部 环保科 安全科 生产车间 | 否 |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查：企业测量设备台帐及检定、校准证书：编号L20114505976AE ，型号LC-20AT液相色谱仪，校准日期2019.11.05，有效期至2020.11.04；编号130801003324型号LWQZ-50CZ的涡轮流量计，校准日期2018.3.13，有效期2年；编号B626666102,型号TCS-15，0-15kg电子台秤，检定日期2019.7.17,有效期至2020.7.16; 编号Z0P14A08023,型号AG200, 有毒气体探测器, 校准日期2019.5.29，有效期至2020.5.28； 现场使用的测量设备均有计量确认合格标识，符合要求。 一年来，未有新增的关键、重要测量设备。 质检部分析中心：现场观察到温湿度计显示为21℃/68.0% RH，满足环境控制要求（20℃±2℃，65% RH±5% RH），环境条件满足要求。 测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 质检部 环保科 安全科 生产车间 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查《测量设备计量确认明细表》中的重要测量设备，编号13007，型号PHS-3C的酸度计，经校准后验证合格，AL204，0-10kg电子天平，经校准后验证合格，编号20131216，型号XTMC100,0-300℃的数显温控仪，验证日期2019.7.17,验证人芦竹英，计量验证满足要求，验证方法正确。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《计量确认明细表》、《计量确认验证记录表》， 抽查了企业2019年11月的电子秤点检记录， 抽查计划数及抽查内容，满足规定要求。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2018年11月15日组织了公司测量体系内审工作，对公司所有部门、车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现2个不符合项，于规定日期整改完成； 企业于2018年12 月15 日进行了管理评审，会议由公司总经理朱锦贤主持，由各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告 。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 查上年对企业初次审核中确定的一个不符合项： 公司环保科定期进行污水指标检测，但未明确规定需要自行检测参数和频次，检测记录上也未体现结论，记录表单借用《产品、原料检验原始记录》，无专门适合的记录格式。 企业及时制定了整改计划，采取了纠正措施：企业环保科编制了PG-8.2.4-06《环保废水检验原始记录表》,并编制了《各指标排放标准汇总表》，并提供了《环保废水运行过程手工临检检测方案》，符合规定的要求。 经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 质检部 环保科 安全科 生产车间 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 根据新的强检器具管理目录，企业强检计量器具共8台，主要是用于用于安全防护的压力表，均已经法定计量检定机构检定合格，且在有效期内，满足计量法制要求。 抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。 | 质检部 环保科 安全科 生产车间 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更 情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能由：电、水、蒸汽；该企业为重点用能单位，2019年企业（1-11）月份消耗能源为3.19万吨标准煤，按照GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求，建立了能源计量器具台账；能源计量器具已纳入测量体系管理。并通过了北京世标认证中心有限公司的GB/T23331-2012认证，有效期至2021年2月21日。 详见《能源计量审核情况表》。 | 质检部 环保科 安全科 生产车间 | 否 |