附录A

流量测控装置测量误差检验测量过程不确定度评定
测量过程：流量测控装置测量误差检验测量过程
测量依据：JJG1029-2007《涡街流量计检定规程》
测量设备：静态容积法水流量标准装置
水流量标准装置的准确度等级: 0.2级，测量范围：(0.1-30) m3/h

建立数学模型
f=m

式中：f为被流量测控装置误差的示值；m为水流量标准装置
一．测量不确定度分量计算：
1．静态容积法水流量标准装置示值重复性引入的不确定度分量：
将流量标准装置输出端接一块流量测控装置，开始测量，设定5.10m3/h，流量点，连续测量3次，得到一组测量列为：71956.6、71818.4、71956.6（平均数71887.5次/m3）
其单次标准差为：
 S=
[image: image6.png]


= 0.11%   
u1= 
[image: image2.wmf]n

S

=0.064%
2．流量标准装置误差引入的不确定度分量：
根据流量标准装置为0.2级，

 服从均匀分布,包含因子
[image: image3.wmf]3

=

k

，所以
u2=0.2%/
[image: image4.wmf]3

=0.12%
二．合成标准不确定度的计算:


[image: image5.wmf]=

+

=

2

2

2

1

m

m

m

c

0.13% 
三．扩展不确定度的评定：

扩展不确定度为:  U =k×uc=2×0.13%=0.26% (k=2)

流量标准装置在5.10m3/h流量点处的扩展不确定度为：U =0.26% (k=2)

[image: image1.wmf](

)

1

)

(

1

2

-

-

å

=

n

x

x

n

i

i


评定人：

                            日期：2022.5.21
_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

