**附1:**

**原材料销轴外径尺寸测量过程测量不确定度评定报告**

**1、测量过程**  
1.1测量方法：依据ZR-JS-001《进货检验规程》及仪器使用说明书和相关操作规范。

1.2环境条件：常温。

1.3检测设备：外径千分尺，测量范围（125-150）mm，最大允许误差：±0.0066mm， *U*=0.0018 mm（*k*=2）。

1.4被测对象：外径尺寸Φ140（-0.043-0.083）mm

1.5测量过程：用外径千分尺对零位后，对工件直接进行测量，外径千分尺微分筒上读出的数值即为被测值。

**2、数学模型**

*y*＝*x* （2）

式中：*y* ——测量结果

*x* ——外径千分尺的读数值

**3、各输入量的标准不确定度评定**

输入量的不确定度来源主要是：1）测量重复性引起的不确定度**；**2）测量设备引入的标准不确定度

3.1测量重复性引起的标准不确定度的评定

做A类评定试验：在测量现场，在外径千分尺的正常工作状态下，同一组人，用同一支外径千分尺，在相临近的时间内，对样品进行连续测量10次，得到10个数据汇表如下：

表1——测量数据汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| X(mm） | 139.982 | 139.983 | 139.984 | 139.982 | 139.984 |
| n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X（mm） | 139.982 | 139.983 | 139.985 | 139.984 | 139.982 |

各测量值的平均值 =139.983 mm

单个测量值的实验标准差：=0.0011 mm

被测量估计值（）标准不确定度分量*u*1：（为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量：=0.0011mm

3.2 测量设备引入的标准不确定度的评定

由外径千分尺校准证书获知，外径千分尺最大允许误差为±0.0066 mm，半宽α=0.0066mm，服从均匀分布，k取，则：

**4合成标准不确定度的评定**

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2 标准不确定度汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 相对标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值 |
|  | 测量重复性引入的不确定度影响分量 | 0.0011 mm |
|  | 测量设备引入的不确定度影响分量 | 0.0038 mm |

4.3合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

0.004mm

**5扩展不确定度的计算**

取包含因子*k*= 2,置信概率 95％*,* 得

*U＝k*uc＝2×0.004 mm＝0.008mm

**6、测量不确定度的报告与表示**

*U＝*0.008mm，*k*=2

**评定：颜春波**