编号：0174-2018-2019

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 安徽科重重工股份有限公司 | 审核员 | 孙保健 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 外径千分尺 | Q971 | （200-225）mm | ±0.004mm | 量块 4等 | 桐城市市场监督检验所 | 2019.8.29 | √ |
| 质检部 | 数显千分尺 | 731 | （25-50）mm |  ±0.002mm | 量块 4等 | 桐城市市场监督检验所定所 | 2019.8.29 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 |  B3051 | （275-300）mm | ±0.004mm | 量块 4等 | 桐城市市场监督检验所 | 2019.8.29 | √ |
| 质检部 | 百分表 | 109018 | （0-10）mm | ±0.01mm | 百分表检具±0.003mm | 桐城市市场监督检验所 | 2019.8.29 | √ |
| 质检部 | 百分表 | 124438 | （0-5）mm | ±0.01mm | 百分表检具±0.003mm | 桐城市市场监督检验所 | 2019.8.29 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 10097067 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块 5等 | 桐城市市场监督检验所 | 2019.8.29 | √ |
| 质检部 | 台称 | 201136 | TGT-500 | Ⅲ级 | M级砝码 | 桐城市市场监督检验所 | 2019.8.29 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立计量标准，测量设备全部送至桐城市市场监督检定所检定、校准，抽查7台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |
| 审核日期：2019年12月28日审核员签字： 部门代表签字： |