受理编号：0262-2019

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 电光防爆科技股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王晓巍 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 型号 规格 | 设备 编号 | 测量设备 准确度级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质保部 | 塞尺 | 0.20mm、0.30mm | JY-149 | 2级 | 塞尺检定装置 ±（1=L/200）μm | 乐清市质量技术监督检测院 | 2019.2.22 | √ |
| 质保部 | 兆欧表 | ZC11D-10 2500V、2500MΩ | 16110337 | 20级 | 直流高阻箱标准装置（100MΩ-1GΩ）1.0级 | 乐清市质量技术监督检测院 | 2019.2.25 | √ |
| 质保部 | 邵氏硬度计 | LX-A | 812517032333 | U=0.3HA K=2 | 数字式邵氏硬度计检定装置 0.1级 | 乐清市质量技术监督检测院 | 2019.2.25 | √ |
| 质保部 | 游标卡尺 | 0-150mm | 109110065 | ±0.02mm | 标准量块 4等 | 乐清市质量技术监督检测院 | 2019.2.27 | √ |
| 质保部 | 线圈圈数测量仪 | YG-108 | 0704169 | ±1圈 | KHB1 标准线圈 MPE：±0.05% | 乐清市质量技术监督检测院 | 2019.2.25 | √ |
| 质保部 | 电子数显弹簧拉压试验机 | SD-500 | JY-045 | 1.0级 | 50N重力砝码 M1等级 | 乐清市质量技术监督检测院 | 2019.2.25 | √ |
| 质保部 | 压力表 | Y-60/（0-1.6MPa） | 160703565.29 | 2.5级 | 精密压力表 0.4级 | 乐清市质量技术监督检测院 | 2019.2.26 | √ |
| 质保部 | 工频耐压试验台 | GCNY | JY-020 | ±5% | 耐电压测试仪 ACV/DCV/ACI/DCI ±(0.5%读数+2字) T:±1% | 乐清市质量技术监督检测院 | 2019.2.25 | √ |
| 质保部 | 声级计 | AR824 | 00636312 | ±1.5dB | 声校准器 U=0.5dB k=2 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2019.3.18 | √ |
| 质保部 | 大电流特性试验台 | DL-5000A | JY-041 | ±0.5% | 数字多用表、数字计时仪罗氏线圈 MPE:±0.2% | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2019.3.18 | √ |
| 审核综合意见： 该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行校准；送到乐清市质量技术监督检测院、深圳天溯计量检测股份有限公司。查 10 份测量设备校准证书、检定证书全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2019年12月29日至12月31日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |