编     号：0262-2019

现场审核记录二

企业名称： 电光防爆科技股份有限公司

审核员： 王晓巍                    审核日期：2019年12月29日下午~12月31日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准 条款 |  | 审核记录及说明 |  | 审核部门 |  | 是否列入 不符合项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ |  | 5.1 计量职能 |  | 询问技术部、生产部、供应部、综合管理部等相关人员基本清楚本部门计量职能，原材料检验、生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 |  | 技术部 生产部 供应部 |  | 否 |  |
| 2 | 组织如何规定纳入测量管理体系的测量过程和测量设备是否考虑不符合计量要求而带来的风险。 |  | 5.2 以顾客为关注焦点 |  | 企业组织识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。查《测量过程及控制一览表》，企业对涉及到国际标准或国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求一一进行了识别共有23个测量要求，其中重要的17个。 |  | 技术部 生产部 销售部 |  | 否 |  |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 |  | 5.3质量目标 |  | 企业制定了企业计量工作方针及6项计量工作目标，目标可测量。已分解到各部门。质保部每年负责测量管理体系质量目标，以及供应部、综合管理部对分目标的统计，考核至12月份，均达标。 |  | 供应部 生产部 供应部 销售部 |  | 否 |  |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 |  | 6.2.1 程序 |  | 查：Q/DGGF 002-2019《测量管理体系手册》文件系统齐全，现行有效，受控。 查《测量管理体系程序文件汇编》中19个程序文件，且经批准，程序文件齐全，有效受控。 查：生产部产品执行的标准 MT/T 661.1-2011《煤矿井下用电器设备通用技术条件》； MT/T 1100.1-2009《煤矿用隔爆型高压电缆接线盒》； GB 3836.1-2010《爆炸性环境》 第1部分；GB 3836.2-2010《爆炸性环境》 第2部分；GB 3836.3-2010《爆炸性环境》 第3部分；GB 3836.4-2010《爆炸性环境》 第4部分；均为现行有效。 |  | 技术部 质保部 生产部 |  | 否 |  |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ |  | 6.2.2 软件 |  | 企业编制的Q/DGGF G 003-19-2019《测量软件管理控制程序》，对测量过程、生产过程和测量结果中的软件实行控制。 质保部建立了测量设备检测软件统计表共42台，主要是生产设备配置的加工测量软件 ，对测量软件进行了确认，确保检测软件的准确性和可追溯性。 |  | 质保部 生产部 |  | 否 |  |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ |  | 6.2.3 记录 |  | 企业编制的Q/DGGF G 003-02-2019《记录控制程序》。 查：原材料进货检验单： 2019年9月11日进货检验单，产品名称为接线柱、型号为M16/400A、入库数300个,全部检验，检验项目为外观检查和隔爆尺寸、技术要求依据进货检验规程、检验记录、检验员为王蓝、检验日期等，检验结论均为合格。记录清楚无涂改。 2019年9月24日进货检验单，产品名称为转换开关、型号为LW5D-40/2、入库数20个,抽样数5个，检验项目为外观检验和触点通断情况、技术要求依据进货检验规程、检验记录、检验员为王蓝、检验日期等，检验结论均为合格。记录清楚无涂改。 查：出厂检验报告单： 2019年4月16日。产品名称为矿用隔爆型（永磁式）高压真空配电装置，产品型号PBG-400A/10Y, 出厂编号为19041791，生产数量为1个，检验项目包括整体装配外观质量、显示状态、隔爆参数、电器间隙、爬电距离等参数，检验员16号盖章，检验结果均合格。记录清楚无涂改。 2019年4月12日。产品名称为矿用隔爆型（永磁式）高压真空配电装置，产品型号PBG-200A/10Y, 出厂编号为190425191，生产数量为1个，检验项目包括整体装配外观质量、显示状态、隔爆参数、电器间隙、爬电距离、工频耐压等参数，检验员16号盖章，检验结果均合格。记录清楚无涂改。 查：委托第三方（煤炭集团沈阳研究院有限公司）检验报告2份。报告编号：120192670，产品名称为矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器，规格型号为QJZ16-60/1140,检验依据GB 3836.1-2010《爆炸性环境》 第1部分；GB 3836.2-2010《爆炸性环境》 第2部分；GB 3836.4-2010《爆炸性环境》 第4部分，检验结论合格，报告签发日期为2019年9月6日。 |  | 质保部 生产部 供应部 |  | 否 |  |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ |  | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境7.3.2溯源性 |  | 企业编制了 Q/DGGF G 003-05-2019《测量设备控制程序》，《测量设备计量确认控制程序》，《测量设备确认标识控制程序》。 查看 《测量设备管理台账》 ，有测量设备名称、本厂编号、出厂编号、规格型号、测量范围、准确度等级、生产厂家、检定日期、检定周期、有效期、保管人等信息，测量设备管理符合规定要求。按计量确认计划进行周期校准，企业测量设备台帐共有103台件。测量设备按A、B类分类管理。企业的测量设备均处于有效的校准状态。 抽查:兆欧表，编号16110337，校准日期2019年2月25日；证书编号：D201900564; 抽查:邵氏硬度计，编号812517032327，校准日期2019年2月25日；证书编号：L201901452; 抽查:游标卡尺，编号1 09110065，校准日期2019年2月27日；证书编号：C201900922; 抽查:线圈圈数测量仪，编号1 0704169，校准日期2019年2月25日；证书编号：D201900571; 抽查供应部（仓库）现场使用的一台编号10195，Ⅲ级SCS-100,0-150t电子汽车衡未检定校准。不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1 条款。 台账信息和证书一致，符合标准要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 测量设备使用环境条件满足要求。 |  | 质保部 生产部 供应部 |  | 次要 不符合项 02 |  |
| 8 | 外部供方管理是否形成文件？是否识别评价对象？ |  | 6.4 外部供方 |  | 企业编制的Q/DGGF G 003-10-2019《外部供方控制程序》规定了外部供方的管理要求，编制了《测量设备外部供方一览表》，《委托服务机构一览表》，《供方调查表》，《外服务方评价表》等。 |  | 质保部 供应部 |  | 否 |  |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 |  | 7.1.计量确认 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 企业编制的Q/DGGF G 003-06-2019《测量设备计量确认控制程序》；Q/DGGF G 003-09-2019《测量设备确认间隔控制程序》,建立了《测量设备年度计量确认计划表 》，对测量设备确认进行验证，提供了《测量设备计量确认明细表》。 企业编制的Q/DGGF G 003-15-2019《审核和监视控制程序》中规定了测量管理体系的内部审核和监视管理，对列入体系管理的关键测量过程和测量设备计量确认。提供了QR/DG-6B-06《设备功能检查记录表》对检测设备的准确度等级（误差）进行了期间核查，每月一次的运行检查项目及记录,检验员王回森东，记录规范；企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。等。 抽查防爆接合面的（铜套内径）尺寸测量过程，按照规定了计量人员每月抽检一次对防爆接合面的（铜套内径）尺寸测量过程进行重复性测量，测量过程进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监视，符合标准要求。 |  | 质保部 |  | 否 |  |
| 10 |  | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》? 是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ |  | 7.2 测量过程 |  | 企业编制的Q/DGGF G 003-11-2019《测量过程设计和实现控制程序》中规定了测量过程设计和实现的流程管理，测量过程的管理控制程序，测量过程参数监视和控制的实施，测量过程失控原因的分析，企业共识别23个测量过程、共中17个重要的测量过程，编制了《关键测量过程一览表》。 |  | 生产部 质保部 |  | 否 |
| 11 |  | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ |  | 7.3.1 测量不确定度 |  | 企业编制的Q/DGGF G 003-12-2019 《测量不确定度评定控制程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。现场重点抽查了防爆接合面的（铜套内径）尺寸测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 |  | 生产部 质保部 |  | 否 |
| 12 |  | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ |  | 8.2.2 顾客满意 |  | 企业编制的Q/DGGF G 003-13-2019《内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序》，提供内部顾客满意度调查表，由综合管理部负责；外部顾客满意度调查表由销售部负责。满意度均符合公司指标要求。 |  | 综合管理部 质保部 销售部 |  | 否 |
| 13 |  | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ |  | 8.3 不合格控制 |  | 企业编制的Q/DGGF G 003-14-2019《不合格控制程序》，文件规定对测量管理体系和运行过程中不合格测量过程和不合格测量设备的控制方法。当发现体系和目标偏移时，对不符合进行纠正；对不合格测量过程的控制，规定涉及过程人员要进行监督和检查，发现不合格对结果进行判定，查找原因；对不合格测量设备，加以标识、记录，隔离，处理报废或封存。企业目前无不合格过程和不合格测量过程测量设备。 |  | 生产部 质保部 |  | 否 |
| 14 |  | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ |  | 8.4 改进 |  | 企业编制的Q/DGGF G 003-17-2019《纠正和预防措施管理程序》，对发现的不合格及时采取纠正措施，识别不合格，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。 提供了《纠正和预防措施处理单》。 |  | 质保部 生产部 |  | 否 |
| 15 |  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 企业能源管理情况. |  | GB17167-2006 |  | 企业编制的Q/DGGF G 003-18-2019 《能源控制程序》，规范了内部能源的管理。 查：企业主要耗能为水和电；年耗能352.5吨标煤，不是重点耗能企业。企业的电、水表管理由供电、供水单位监督管理，企业配备一级电能表一块，准确度等级0.5级，一级水表一块准确度等级2级，满足标准要求。 |  | 综合 管理部 |  | 否 |
| 16 |  | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ |  | 计量法制要求 |  | 检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位，企业5台强检计量器具；无定量包装产品。 |  | 设计部 行政部 生产部 |  | 否 |
| 17 |  | 安全环保管理情况是否达标？ |  | 安全 环保 要求 |  | 查4份第三方检测报告。 报告编号：QD201912260，报告日期为2019年11月8日，设备类别为桥式起重机，设备型号为LD5-8.5，检验结论为合格，下次定检日期为2021年11月，检验机构为：温州市特种设备检测研究院。 报告编号：AJ2019 100042，报告日期为2019年10月8日，为安全阀委托校验报告，检验结论合格，建议下次检验日期为2020年10月8日，检验机构为：温州市特种设备检测研究院。 报告编号：XH（HJ）-1911463，报告日期为2019年11月7日，样品类别为废水、废气、噪声，所测项目结果全部符合标准，检测单位为浙江中环检测科技股份有限公司。 报告编号：FHY73191015009，报告日期为2019年12月10日，样品类别为工业企业厂界环境噪声，所测项目结果全部合格，检测单位为温州新鸿检测技术有限公司。 |  | 综合 管理部 |  | 否 |