测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 电光防爆科技股份有限公司

编    号：          0262-2019

认证报告内容

1. 企业名称： 电光防爆科技股份有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 浙江省乐清经济开发区纬五路180号

企业活动范围和场所：浙江省乐清经济开发区纬五路180号

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 4.5  (人.日)，现场人日 4  (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2019-12-29 8:00:00至2019-12-29 12:00:00，

现场审核： 2019年12月29日 下午至2019年12月31日 上午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴素平 | 女 | 组长 | 13912864865 | 高级审核员 | 中认协评[2018]98号ISC[S]0026 |
| 王晓巍 | 女 | 组员 | 13958030512 | 审核员 | 中认协评[2019]179号ISC[S]0342 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 石晓霞 | 齐东迁 | 陈 攀 | 蔡燕 | 陈光华 | 张欢 | 石志乐 | 徐芳艳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 总经理 | 总工 兼管代 | 质保部经理 | 综合管理部经理 | 技术部经理 | 生产部经理 | 供应部经理 | 销售部经理 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则 》

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：许可范围内各类防爆电气设备及配件、高低压开关柜设备设计、开发、生产和销售；涉及的部门有管理层、质保部、综合管理部、供应部、销售部、技术部、生产部（生产车间）。

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业许可范围内各类防爆电气设备及配件、高低压开关柜设备设计、开发、生产和销售等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为叁亿贰仟贰佰陆拾柒万肆仟元，营业期限1998年09月02日至长期，2019年09月26日取得三证合一的营业执照，统一社会信用代码9133000014553840X5，法人资格满足要求。该公司已通过了北京中大华远认证中心的ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2008职业健康安全体系认证（2020年03月21日到期）。产品名称防爆电气（1.防爆配电、仪表箱类13项；2.防爆开关、控制及保护产品26项；3.防爆监控、通讯类2项；4.防爆附件、Ex元件2项），取得了由国家市场监督管理总局颁发的“全国工业产品生产许可证”，有效期至2022年9月17日，证书编号XK06-014-00084,具体明细详见附件；取得中国国家强制性产品认证证书的产品共21种，其中抽查两种产品：交流真空接触器（CKJ5-400 Ui:1140V;Ith:400A;Ue:AC1140V;Ie:400A; Us:AC36V,AC220V;3P; 配用的辅助触头：4N04NC;Ith:5A;AC-15:Ue/Ie:AC380V/1.3A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.5A，证书编号：2012010304584137,有效期至2022年12月18日；抽查了无功功率补偿装置（低压成套无功功率补偿装置）--SVC ln=971A～72.8A,lcw=15kA; Ue=400V，Ui=690V;800kvar～60kvar,单相、三相结合补偿;50Hz;IP41,户内型；控制投切电容器的元件类型；半导体电子开关；有抑制谐波功能，证书编号2017010301031535，有效期至2022年12月15日；409种矿用防爆产品取得了矿用产品安全标志证书，抽查其中一种产品“矿用隔爆兼本质安全型永磁真空馈电开关，规格型号KJZ-630/1140(660)Y”安全标志编号MAD130828,有效期至2024.10.31，并取得了防爆合格证，证书编号CMExC19.0798，有效期至2024年9月16日，企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。经查公司产品没有顾客对产品质量投诉等。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2019年03月20日发布并实施了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质保部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的6个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者10项领导责任职能，管理者代表30项领导责任职能。计量职能部门的26项负责实施职能，并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备  通用要求、GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》、GB3836.3-2010《爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备》、GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》、GB7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》、GB3906-2006 《3.6kV--40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》、MT 111-2011《矿用防爆型低压交流真空电磁起动器》、MT 871-2011 《矿用防爆型低压交流真空馈电开关》等。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了23个测量过程、其中17个重要的测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对A、B类测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的校准日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对原材料及外协件、元器件进厂检验、生产过程（零件、组件检验）质量控制和产品出厂检验中的重要测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2019年11月20日，组织了测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。

12.4.2、企业于2019年12月13日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业石晓霞总经理主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代齐东迁汇报了体系运行情况并作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，目前不需要更改，并形成了管理评审报告，满足要求。

13. 现场审核情况：

审核组于12月29日下午到12月31日上午利用2天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业6个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节，原材料及外协件、元器件进厂检验、生产过程（零件、组件检验）质量控制和产品出厂检验等测量过程，并对企业的能源管理进行了检查，该企业主要耗能为电、水，2019年（1～12）月份能耗标准煤352.5 t,非重点耗能企业。企业的各级能源测量设备配备和准确度等级满足要求，能源管理满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质保部职能作用发挥较好，企业测量体系有效人员510人，计量人员32人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了23个测量过程，其中关键测量过程17个（钢板称重、真空断路器动作特性检测、工频电压测试、隔离开关回路电阻测试、耐压值零位校准、隔爆参数检验、绝缘电阻检测），企业原料进货检验、工序间检验、成品检验、测量设备配备齐全，企业共有103台件测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备基本均已校准，在有效期内，测量设备环境满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；供应部负责建立测量设备合格供方名录。质保部负责对提供服务的检定、校准机构的外部服务方建有名录和业绩评定。企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准，检定校准单位：深圳天溯计量检测股份有限公司、乐清市质量技术监督检测院，量值溯源基本符合要求。测量设备标识齐全，符合要求。企业对识别出的重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

查Q/DGGF G002-2019《测量管理手册》规定了公司总的测量管理体系管理方针及质量目标六项一致，查有具体指标可测量，查QR-6.2-01《测量管理体系质量目标及实施一览表》，由质保部统计考核（3-12）月份，均达标。

13.2本次审核共出具一般不符合项2项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、抽查编号160717465.31，0-1.6MPa,2.5级压力表，有效期至2019.8.25,到期未检定、校准，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准7.3.2 条款。

13.2.2、抽查供应部（仓库）现场使用的一台编号10195，Ⅲ级SCS-100,0-150t电子汽车衡未检定校准。不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1 条款。

13.3现场重点抽查了防爆接合面的（铜套内径）尺寸测量过程的测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备所有在用的测量设备溯源至有资质的校准机构校准，经查10份测量设备校准证书，全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5测量过程控制

13.5.1现场抽查防爆接合面的（铜套内径）尺寸测量过程。详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2现场重点抽查了防爆接合面的（铜套内径）尺寸测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3现场重点抽查了防爆接合面的（铜套内径）尺寸测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2019年12月29日上午的文件审核和12月29日下午-31日上午的现场审核情况，审核组认为：电光防爆科技股份有限公司领导重视测量管理体系工作，质保部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备都已经校准和验证；重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范。综上所述，审核组认为电光防爆科技股份有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

希望不断加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长（签字）：                                日期：

- 审核组成员(签字)：                                   日期：

- 审查人员（签字）：                                  日期：

- 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：