[image: image1.png]


   

[image: image2.jpg]


        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0104-2019-2022
审核员监督审核记录

企业名称：宝武特种冶金有限公司

审核员：                                          审核日期：2022.10.14 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业是否实施了管理评审？企业最高管理者是否主持审评？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2022年1月20日开展了单体系管理评审，会议由管理者代表刘剑恒主持，装备保障部在会上对测量目标指标完成情况、法律法规的辨识、一年来取得的成绩、内外审的情况以及发现的不合格项整改情况等进行了汇报，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对上一年度管理评审提出的决定事项一一验证；并对公司测量管理体系的改进工作提出了5个方面的问题。
	科技质量部
	  否

	2
	现场使用的文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	检测中心已通达了CNAS 实验室认证，证书号：L0956

查阅质量手册，出示的文件受控，受控号为01，文件标识：HHZS，第13版，于2020年6月1日发布实施。部门所有的文件均发布在理化测试信息系统，均能在系统上获取有效版本。


	科技质量部
	否

	3
	抽查企业4台件测量设备是否有计量确认状态标识？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？对测量设备计量确认是否符合溯源要求 ？

	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性


	公司制定了《测量设备管理程序》GQZ08001，实验室环境温度20℃、湿度65%。查测量设备台账：

洛氏硬度计，编号29FH210010,A类管理，粘贴A类合格标识，由上海博尼测试有限公司实施校准，证书号为：20220622-3-04003，校准日期为2022.6.22，经验证合格。

红外碳硫分析仪，编号29CA350017,粘贴A类合格标识，由上海计量测试技术研究院实施校准，校准日期为2022.6.23，证书号为：2022H13-10-39444583001，经验证合格。

机械式温湿度,编号29TK000239粘贴B类合格标识，由上海计量测试技术研究院，实施校准，证书号为：2022E13-10-3811993003，校准日期为2022.2.21，经验证合格。

4、电子天平，编号29FM440006,粘贴A类合格标识，由上海博尼计量测试有限公司实施校准，证书号为：20220309-3-01006，校准日期为2022.3.9，经验证合格。
	科技质量部
	否

	4
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？


	7.1.计量确认


	洛氏硬度计，编号29FH210010,计量确认间隔为12个月，由上海博尼测试有限公司实施校准，证书号为：20220622-3-04003，校准日期为2022.6.22，经验证合格。

2、红外碳硫分析仪，编号29CA350017,计量确认间隔为12个月，由上海计量测试技术研究院实施校准，校准日期为2022.6.23，证书号为：2022H13-10-39444583001，经验证合格。
3、机械式温湿度,编号29TK000239计量确认间隔为12个月，由上海计量测试技术研究院，实施校准，证书号为：2022E13-10-3811993003，校准日期为2022.2.21，经验证合格。

4、电子天平，编号29FM440006,计量确认间隔为12个月，由上海博尼计量测试有限公司实施校准，证书号为：20220309-3-01006，校准日期为2022.3.9，经验证合格。
	科技质量部
	否

	5
	抽查高度控制的测量过程规范中测量要求、计量要求导出和配备的设备是否满足要求？测量方法、环境条件、操作人员、监视方法是否满足要求？是否使用了经确认的设备？经确认有效的测量程序？可获得所需求的信息资源？保持了所要求的环境条件？使用了具备能力的人员？有合适的结果报告方式？按规定实施监视，监视记录满足要求？
	7.2测量过程
	科技质量部共有3个高度控制过程，查高度控制测量过程“元素测定29Cg056”:

测量要求：（0.18～0.23）%±0.010%

计量要求：（0.10～0.80）%，RSD≤1%
测量设备：（0.001～6.0）%，RSD≤1%
红外碳硫分析仪，编号29CA350017,由上海计量测试技术研究院实施校准，校准日期为2022.6.23，证书号为：2022H13-10-39444583001，经验证合格。

已编制了测量过程规范，按规范要求每半年进行了期间核查一次，已进行了不确定度评定了，过程进行有效性确认。见附件。
	科技质量部
	否

	6
	测量不确定度评定是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否进行了测量不确定度评定？
	7.3.1测量不确定度
	查查高度控制测量过程“元素测定29Cg056”《测量不确定度评定报告》GQZ08005-03B,评定结果为U=(0.219±0.002）%，K=2


	科技质量部
	否

	7
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2021年11月8-11月12日组织了公司测量管理体系，内审分5个组，对公司10个部门进行了全要素的审核，共开出了6不符合项，已完成整改。
	科技质量部
	否


 4 / 4

