项目编号：1097-2022

审核员现场审核记录一

企业名称：南通通达矽钢冲压科技有限公司

审核员：                                     审核日期：2022年11月(01~02)日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 南通通达矽钢冲压科技有限公司是生产电机定转子冲片和铁芯的企业 ，年生产能力15万吨以上。企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门体系质管部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 企业主要测量要求是原材料进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者 代表 质管部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质管部。已在企业体系文件中明确规定了明确规定了总经理的5项计量职能，管理者代表的7项计量职能，主要职能部门-质管部的15项主要计量职能。 企业把原材料进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。 | 管理者 代表 质管部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质管部已组织识别企业原材料进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 管理者 代表 质管部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 检查TDXG/MM -2022《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及三项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查公司《2022年计量工作质量目标完成统计表》由质管部统计考核至2022年9月份，均达标，满足要求。 | 质管部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年10月14日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理杨祎洋主持，根据管理评审内容的要求，管代王素琴及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，形成了管理评审报告，评审输入事项八项，评审输出事项二项改进措施，制订了《管评输出事项改善计划》，规定了纠正预防措施、责任部门、计划完成日期，跟踪评价，满足要求。 | 管理者 代表 质管部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体TDXG/MM -2022《测量管理手册》和TDXG/MP.(01~22) -2022《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。查企业产品执行标准及技术文件：GB/T 2521.1-2016《全工艺冷轧电工钢第1部分：晶粒无取向钢带(片)》、GB/T2521.2-2016《全工艺冷轧电工钢第2部分：晶粒取向钢带(片)》、GB/T 1196-2017《重熔用铝锭》、JB/T 7715-1995《冷锻模具用钢及热处理技术条件》、GB/T 19867.4-2008《铸激光焊接工艺规程(ISO 15609-4:2004，IDT)》、GB/T 2522-2007《电工钢片（带）表面绝缘电阻、涂层附着性测试方法》、EN 10342：2005《硅钢材料--电工钢片、条、叠片的表面绝缘的分级》及顾客要求等，文件已受控，有受控标识，符合要求。 | 质管部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？是否有计量确认状态标识？测量设备使用环境条件是否满足要求？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 6.2.4标识 7.3.2溯源性 | 企业编制的TDXG/MP-09-2022《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验中的测量设备列入体系管理，质管部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理台账及测量设备确认计划》，按计量确认计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有测量设备台帐共有944台件测量设备，进行了A、B、C分类管理，其中A类13台（包括强制检定计量器具8台）；模具共3395台件，模具的管理是以每班的首件产品对模具的合格验证，加之班组长、检验员使用中的巡检进行管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识，满足标准要求。 检查质管部检测中心现场在用的光谱仪的标准控样、布洛维硬度计的标准硬度块未列入《测量设备台帐》统一管理，不符合GB/T 19022-2003标准6.3.1条款。 检查了测量设备的流转管理：严格按照《测量设备管理程序》文件进行管控，从测量设备的申报，采购审定，入库等流程都通过ERP系统完成，查《仪器设备报废单》，2022年未发生报废，查看了2021年《仪器设备报废单》，报废原因、计量器具名称、编号、规格、报废日期、申请人计量管理员、申请部门领导签字、主管领导（管代）批准，手续齐全，测量设备的流转程序满足要求。 检查了企业的测量设备周检流程： 1、查2022年09月份的《测量设备管理台账及测量设备确认计划》，抽查其中编号ER1101，层间电阻测试仪，校检日期2022年01月04日，由南通市计量检定测试所校准证书，周期一年。 2、查编号201089,规格型号YYU-25/50,引伸计，检定日期2021年12月17日,周期为一年； 测量台账信息和证书一致，满足要求。 检查三坐标室、光谱仪室有使用环境要求，均配备了数字式温湿度计，并列入了《测量设备台帐》管理，均送检溯源，满足要求。 | 质管部 | 是01 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 7.1.4计量确认过程记录 | 企业对列入体系管理的测量设备规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。检查了重要的测量过程配备的测量设备（三坐标、三次元影像测量仪、外径千分尺等）均进行了溯源，抽查了《计量确认过程验证记录》2399193图纸：定子铁芯直径φ70 mm，允许误差(0.037～-0.037)mm ，使用设备：(50-75)mm 外径千分尺（编号165120、检定日期2022.7.18，周期一年），采用准确度比较法进行验证： ，经计量验证，满足要求；企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和计量确认合格标识，满足预期使用要求。 | 质管部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编制的TDXG/MP-12-2022《计量确认管理程序》中规定了对测量设备的计量确认间隔调整规定，企业严格按照检定规程或校准规范建议的周期执行，目前企业暂无需要计量确认间隔调整。 | 质管部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编制的TDXG/MP-12-2022《计量确认间隔管理程序》中规定了对测量设备的计量确认的管理控制要求，规定对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印或有保护装置的测量设备。 | 质管部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编制的TDXG/MP-14-2022《测量过程管理程序》中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业从原材料进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验，由质管部组织相关部门进行了识别，编制了《测量过程及控制一览表》，识别了从原材料性能检测、生产过程中质量控制、成品检验等41个测量过程，其中23个重要测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业对测量过程的管理采取：重要测量过程高度控制，简单测量过程一般控制的方法。抽查其中重要测量过程：转子铁芯外径测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求，见《测量过程控制抽查表》。 | 质管部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者 代表 质管部 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年09月(26-27)日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，检查了内审计划、内审会议签到表、内审检查记录表、内审报告、内审不符合报告等记录规范，信息内容填写完整，内审中发现了一个次要不符合项，并在规定的时间里完成了整改，已关闭。 | 管理者 代表 质管部 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的TDXG/MP-12-2022《计量确认管理控制程序》、TDXG/MP-13-2022《期间核查管理程序》中规定了测量体系监视控制要求，一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照规定的频次进行监视，抽查了2022.10.26的TD-QEOR-7601-05《测量和监控装置巡检记录》，共抽查测量设备数量20件，检查对列入体系管理的重要测量过程的期间核查实施计划及《三坐标期间核查作业规范》、《三坐标期间核查记录》，核查记录信息量齐全，满足要求。重要测量过程编制了《测量过程控制规范》：抽查了转子铁芯外径测量过程，按要求进行受控、实施、监视，见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质管部 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在TDXG/MP-19-2022《不合格控制管理程序》里做了明确规定，目前暂无出现不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求。 | 质管部 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编制的TDXG/MP-20-2022《纠正/预防措施控制程序》里中规定了，纠正措施和预防措施控制管理要求，内审中的不符合项的纠正措施已落实，满足标准要求。 | 质管部 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，其中有个别法定计量单位如“km”、“%RH”书写不规范，以与企业相关人员进行了沟通，及时进行了修改。企业的强检计量器具共8台件，贸易结算的电子汽车衡、安全防护的压力表，抽查了二份检定证书：编号121127042C3、SCS-80，电子汽车衡，检定日期2022年03月17日，有效期至2023年03月16日；编号FP11131，型号(0~1.6)MPa1.6级压力表,检定日期2022年09月17日，有效期至2023年03月16日，经查验均经检定并在有效期内使用，满足要求，满足要求。 | 质管部 | 否 |