项目编号：1050-2021-2022

审核员现场审核记录

企业名称：上海清河机械有限公司

审核员：                                   审核日期： 2022年10月24日-25日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 审核中，了解到自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行正常并能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 今年企业共收到两起顾客投诉，经核查，投诉的产品问题都不是因测量不准而导致的，企业对上述顾客投诉处理，已完成。目前尚未接到客户在物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 审核中，了解到企业在经营信息、行政处罚信息、严重违法信息方面，无异常信息。 企业目前无新增产品。 | 技品部 企管部 营销部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 审核中：查QH/MM-2021《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及六项质量目标 。技品部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，测量体系的质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，检查 2022年（1-3）季度的计量工作质量目标已统计，完成情况较好，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 技品部 生产部 企管部 采购部 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2022年08月10日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司相关部门及生产车间进行了全要素的审核，检查了企业测量体系内部审核计划、首末次会议签到表、内审检查表、内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整，测量管理体系发现一个不符合项，已经按照要求进行了整改，不符合项已关闭。 企业于2022年08月20日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理卢一欣主持，副总经理兼管代陈涛及各部门汇报了体系运行的相关情况，从测量管理体系的运行、内审情况和部门的汇报情况等方面可以看出，体系是充分的、有效的，也是适宜的，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 技品部 企管部 | 否 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件内外圆同轴度检测过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 技品部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 检查去年对企业外审中发现的一个次要不符合项的纠正措施实施情况： 检查技品部理化室的WAW-600万能材料试验机配套使用的YSJ50/25-ZC的电子引伸计，未列入测量设备台帐管理且未送检溯源 ，不符合GB/T 19022-2003标准中 6.3.1条款的要求。 企业采取的纠正措施：将YSJ50/25-ZC的电子引伸计，列入了《测量设备台帐》管理且进行送检溯源，提供了引伸计的校准证书，在有效期内，同时提供了对相关人员进行了测量设备管理程序的培训的记录，满足要求。 上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 技品部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 技品部 | 否 |
| 7 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 | 检查了企业的测量设备台帐共1287台件（包括标准物质18件），分A、B、C类管理，抽查了在用的4件测量设备： 编号R21018183，型号TZCB-210预置式扭矩扳子，校准日期2022年06月06日，有效期至2023年06月05日； 编号QHC425-72，WRN-120热电偶，校准日期2022年10月06日，有效期至2023年10月05日； 编号0975004，（275~300）mm 外径千分尺，校准日期2022年06月10日，有效期至2023年06月09日； 检查三坐标测量室的编号L801，WSDJ-13 温湿度计，校准日期2022年03月31日，有效期至2023年03月30日。 检查技品部的《测量设备台帐》，有部分测量设备的主要计量特性“准确度等级或最大允许误差”未填写完整，不符合6.3.1条款要求。 现场在用的测量设备张贴的计量确认合格标识与检定校准证书一致，均在有效期内，符合要求。 该企业的检测室对室内环境有要求，检查了配备的温湿度计的校准证书在有效期内，并张贴了计量确认合格标识。 测量设备的有关信息和检定校准证书台账信息一致。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 技品部 生产部 | 是01 |
| 8 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了QH/MP-11-2021《外部供方控制程序》，技品部和采购部每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案(共五家)。审核中检查了今年企业确定的五家检定校准机构为上海希贝计量校准技术有限公司、阿米检测技术有限公司、无锡市检验检测认证研究院、上海市嘉定区计量质量检验检测所、深圳天溯计量检测股份有限公司，提供了收集的这五家机构的资质及相关的校准项目附件及《供方评价记录》，符合要求。 | 技品部 采购部 | 否 |
| 9 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 检查了已识别的重要测量过程，材料成分检测、性能检测、热处理温度控制、调质硬度检测、生产过程中的尺寸检测、形位检测、成品气密性检测等测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（手持式X射线荧光光谱仪、万能材料试验机、电动洛氏硬度计、里氏硬度计、温控仪、坐标测量机、压力表等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见内外圆同轴度检测过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 技品部 | 否 |
| 10 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业一年来，未有新增重要测量过程，重点检查了已识别的测量过程--编制的《测量过程及控制一览表》，材料成分检测、性能检测、热处理温度控制、调质硬度检测、生产过程中的尺寸检测、形位检测、成品气密性检测等测量过程，其中10个重要测量过程：本次审核中抽查了内外圆同轴度检测过程，编制了测量过程控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图，符合标准的要求。 | 技品部 生产部 | 否 |
| 11 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 检查企业编制了QH/MP-16-2021《顾客满意度测量控制程序》，企业营销部和技品部每年一次调查，对外部和内部的顾客满意度进行测定，评价顾客的满意度，并将评价结果相关信息向相关部门反馈。2022年08月技品部对内部顾客进行了满意度调查，内部顾客满意度为100%，达到目标95%的要求。营销部负责外部顾客满意度调查，通过发出顾客满意度调查表的形式进行调查，评分标准（80~100）分为满意，实际满意度为97.9分，根据评分规定为满意，满足要求。 | 营销部 技品部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电、水，2021年10月份至2022年09月份用电量2333920kW.h，用水量12829t，总能耗287.94tce，不是重点用能单位，能源计量器具的管理，满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 企管部 | 否 |
| 13 | 强制检定 | 计量法制要求 | 审核中，抽查相关部门质量记录基本均能采用法定计量单位，企业强检的测量设备5只，是用于安全防护的压力表，抽查一只编号20220780909,1.6级，0-1.6MPa压力表，有效期至2023年02月03日，在有效期内使用，企业的产品不是定量包装产品。 | 技品部 生产部 企管部 采购部 营销部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、企业内部管理水平提升，以及用于公司产品招投标。 | 企管部 | 否 |
| 15 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及机构无任何变更。 | 企管部 | 否 |
| 16 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查了企业和新疆华油油气工程有限公司卖买合同，合同编号C22M-XJSPT-WE-WSW-0322-TY-01，签订日期2022年06月13日 ，产品种类液力端总成（5YL140.QH-4-0-3AG），核实了此销售产品涵盖在企业申请的产品范围内，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求 。 | 营销部 | 否 |