项目编号：0661-2022

审核员现场审核记录二

企业名称：盐城市弘通石油机械有限公司

审核员                      审核日期： 2022年 10月14日下午~ 10月15 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 审核中询问质检部 、生技部（生产车间）、保管室、销售部等管理员清楚自已的工作职责，职责分明。 | 质检部、保管室、销售部、生技部（生产车间） | 无 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部已组织识别企业的顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明表》。 物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 质检部 保管室 销售部 生技部 （生产车间） | 无 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司提供了“2022年度质量目标及实施一揽表和质量目标分解及考核方法。编号：R03.01-A,有测量目标、要求、考核方式、责任部门、时间要求等。 | 质检部 保管室 销售部 生技部 （生产车间） | 无 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 质检部使用的标SY-T5106-2019石油天然气钻采设备 封隔器规范，SY-T5275-2014注水用配水器，技术文件盖有受控章现行有效 | 质检部 保管室 销售部 生技部 （生产车间） | 无 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。生产加工车间共有软件13台。其中：K1000TC1i-D5台；广州1台，Mate-TD7台。质检部2台。按文件要求建立了软件确认台帐。 | 质检部 保管室 销售部 生技部 （生产车间） | 无 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了《记录控制程序》。 抽查了部分测量过程记录： 记录1、产品工序流程，编号:HT-QR-7.6.4-02-01;产品名称：水力锚；零件名称：主体；产品型号：KDB-114;零件图号：KDB-114-01;材料牌号：圆钢35CrMo。；材料炉批号1607-12015；工序名称、技术要求、检验结果等； 记录2、产品工序流程，编号:HT-QR-7.6.4-02-01;产品名称：油管变扣接头；零件名称：油管变扣接头；产品型号：31、2MEB×27/8EUEP;零件图号：31/2MEB×27/8EUEP;材料牌号：圆钢35CrMo。 记录3、进货检验记录（钢材），编号：HT-CJ-202204-007,产品名称：合金钢，材质/规格：42 CrMoФ102×22，质保书编号：B20210118004。 检验项目、检验要求、检验数量、检验结果等。 记录4、进货记录表，进厂日期、采购单号、产品名称、规格型号、生产批号、检验结果、检验单号。 记录保存期限3年。 | 质检部 保管室 生技部 （生产车间） | 无 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查见《测量设备台账》有测量设备147台件测量设备，进行了分类管理， 生技部使用的游标卡尺，（0-300）mm，编号：FK102744、检定日期2022年5月10日，有效期2023年5月9日； 质检部使用的液压万能试验机,型号: WE-V600B,编号：18110083检定日期2022年5月10日，有效期2023年5月9日。 质检部使用的，光学影像测量仪，型号：VMS432、编号：FW20210628053检定日期2022年5月10日，有效期2023年5月9日。 企业未建立最高计量标准装置，测量设备送安正计量检测有限公司、江苏大公计量校准技术有限公司检定/校准机构进行检定或校准。现场标识、台账信息和证书一致，质检部、生技部环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 质检部（光谱室）配备的HTC-2A，编号HT-J200655的温湿度计，有效期至2022年06月02日，未持续送检溯源，不符合要求。 | 质检部 保管室 生技部 （生产车间） | 是 01 |
| 8 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查见1份“供应商评价表”提供了测量供方调查评价记录表。有二家外部供方：安正计量检测有限公司； 江苏大公计量校准技术有限公司，并提供了相应的资质。 | 质检部 保管室 销售部 生技部 （生产车间） | 无 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量非常齐全。共识别了33个测量过程，11个重要测量过程。 重点抽查了重要测量过程：“35CrMo材料成份(Cr含量)检测过程”进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。 详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质检部 保管室 生技部 （生产车间） |  |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查“35CrMo材料成份(Cr含量)检测过程”测量过程不确定度评定，评定方法正确。 详见附件《测量不确定度评定报告》 | 质检部 保管室 生技部 （生产车间） | 无 |
| 11 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制《测量满意度管理程序》，编制了顾客满意度调查表，2022年8月质检部对全公司生产过程的计量人员进行了一次内部顾客调查，内部顾客满意度为100%，达到目标98.6%的要求；销售部 负责外部顾客满意度调查，2021年外部顾客满意度实际为98%。达到目标95%的要求，满足要求。 | 质检部 保管室 销售部 生技部 （生产车间） | 无 |
| 12 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 计量单位使用未发现不正确。企业无强制检定测量设备，企业的产品不是定量包装产品。 | 质检部 保管室 销售部 生技部 （生产车间） | 无 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电能、水，2021年10月至2022年9月全年共消耗8.63吨标准煤。 不是重点耗能企业。 | 质检部 保管室 生技部 （生产车间） | 无 |
| 14 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查坪北经理部2022年6月卸载筒采购合同，合同编号：31400025-22-MY4099 -001，货物名称及规格型号：卸载筒300mm 。签订时间2022年07月04日；抽查2022年油套管附件框架采购协议，合同编号;15570039-22-MY0151-0001,已确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 销售部 | 无 |
| 15 | 安全环保管理 |  | 企业生技部（生产车间）使用的起重机，型号：2.8吨，属于免检项目。 | 生技部 | 无 |