编号：0660-2022

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | W1B-8.0 1×1.5单芯探测电缆外径检测 | | | 被测参数要求(含公差) | | （0.32±0.01）㎜ | |
| 被测参数要求识别依据文件： | | | | FYCL-2022-01 W1B-8.0 1×1.5单芯探测电缆外径检测工艺规范 | | | |
| 计量要求导出方法（可另附）  1.测量参数公差范围：T=0.02㎜  2.导出测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=0.02×1/3=0.0067㎜  3.测量范围导出：测量设备的测量范围需覆盖被测参数范围，因此选择(0～25)㎜的数显外径千分尺即可。 | | | | | | | |
| 计量校准过程 | | 测量设备名称 | 型号规格 | 设备特性  (示值误差等) | 检定证书  编号 | | 检定日期 |
| 数显外径千分尺/17020553 | （0～25）mm | ±0.002㎜ | 辽计22029956191 | | 2022.01.05 |
| 计量验证记录  1）测量设备的测量范围（0～25）mm满足计量要求的测量范围（0.32±0.01）㎜的要求。  2）测量设备的最大允许误差±0.002㎜，满足导出的测量设备最大允许误差0.0067㎜ 的要求。  验证结论：☑符合□有缺陷不符合（注：在选项上打√，只选一项）  验证人员签字： b0f2ce3e77e08fd8b88a381bd1cf6dc 验证日期：2022年4月5日 | | | | | | | |
| 审核记录：  该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。  审核人员签字：李修权  企业代表签字： b0f2ce3e77e08fd8b88a381bd1cf6dc 审核日期： 2022年10月06日 | | | | | | | |