**测量设备溯源抽查表**

编号：0986-2021-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏江沅机械有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 表面粗糙度样板 | 2834 | Ra(0.025-6.3) | *U*=6.2% *k*=2 | 电动轮廓仪  ±10% | 盐城市计量测试所 | 2021.11.8 | √ |
| 生产部 | 数字压力控制表 | QH0014 | (0-40)MPa | *U*=0.8%FS *k*=2 | 精密压力表  0.4级 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2022.07.29 | √ |
| 质检部 | 量块 | 143320 | 8块组 | 5等 | 四等量块标准装置  4等 | 盐城市计量测试所 | 2021.11.8 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | 55973 | (0-25)mm | ±0.004mm | 测微量具检定装置  4等、5等 | 盐城市计量测试所 | 2021.11.8 | √ |
| 生产部 | 压力表 | D01M3286 | Y-100(0-1.6)MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置  0.4级 | 滨海县综合检验检测中心 | 2022.06.22 | √ |
| 质检部 | 量仪测力仪 | 3184 | SLC型 | *U*=0.14% *k*=2 | 砝码 M1 | 盐城市计量测试所 | 2021.11.8 | √ |
| 质检部 | 百分表检定仪 | 1073 | SB-3 | ±2.6μm | 百分表检定仪检定装置  4等 | 盐城市计量测试所 | 2021.11.8 | √ |
| 质检部 | 环规 | 1504 | Φ18mm | *U*=0.24μm *k*=2 | 光面环规  *U*=1.9μm *k*=2 | 盐城市计量测试所 | 2021.11.8 | √ |
| 生产部 | 两用涂镀层测厚仪 | 147110 | LWF-200 | *U*=0.6μm *k*=2 | 标准厚度片  *U*rel=0.6% *k*=2 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2022.03.18 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托苏州方圆仪器设备检测校准服务有限公司、盐城市计量测试所、中国航发南方工业有限公司计量实验室、滨海县综合检验检测中心检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 曹兴涛.jpg审核日期：2022年10月06日  微信图片_20211218135005审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。