项目编号：202210016203

审核员现场审核记录

公司名称: 新疆华隆油田科技股份有限公司

审核员：                      审核日期： 2022年10月08日- 09日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否 列入 不符 合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 公司的安全生产部为测量管理体系的归口管理，负责管理程序的编制，策划、建立、修改，保持完善的测量管理体系，并组织测量管理体系内审、管理评审，对各部门运行情况进行监督检查。已在公司体系文件中明确规定了总经理的6项计量职能，管理者代表的8项计量职能，主要计量职能部门—安全生产部的19项计量职能。 询问技术发展部、安全生产部（各事业部）、市场经营部等相关人员，基本清楚本部门计量职能；生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 | 技术发展部 安全生产部 （各事业部） 市场经营部 | 否 |
| 2 | 公司是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2 顾客为关注焦点 | 公司测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。公司对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了9个测量过程。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 技术发展部 安全生产部 （各事业部） 市场经营部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3 质量目标 | 公司建立《质量目标管理程序》，规定了公司的测量管理体系质量方针4项、计量工作质量目标6项。 公司质量目标已分解到各部门，安全生产部负责对公司计量方针实施情况及质量目标完成情况进行统计和总结。查 质量目标分解及考核方法-HL/MR-5.3-00；查：质量目标及实施一览表 HL/MR-5.3-01，均达标，符合要求。 | 技术发展部 安全生产部 （各事业部） 市场经营部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 公司编制的21个测量管理体系程序文件，详细齐全，且经批准确认，有效受控。 查企业在用标准清单，共20个；抽查GB/T 7251.5-2017《低压成套开关设备和控制设备 第5部分：公用电网电力配电成套设备》，GB/T 11022-2020《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》，均现行有效、受控。 | 技术发展部 安全生产部 （各事业部） 市场经营部 | 否 |
| 5 | 公司是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 公司建立了HL/MP-06-2021《测量软件管理程序》。设备部负责对软件的管理、维护、使用、测试、确认等做出规定，对各单位软件管理的情况实施监督检查。 公司目前没有测量软件。 | 技术发展部 安全生产部 （各事业部） | 否 |
| 6 | 公司是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 公司编制了HL/MP-007 《测量记录管理程序》。记录保存期限2年。 查：进货检验记录 生产计划号：CP-2022-8-16,编码：HYKJ/QSHE/JL10-04,采购物品名称包括：塑壳断路器、接触器、热继电器等16个规格型号；试验项目包括通电、功能检查等，均合格。P113904010101-01,物料描述：套管头本体，检验项目包括外观检查、追溯性、材料报告、尺寸检验、硬度测试等，均符合；日期为2022年8月21日。 查：装配过程记录 生产计划号：CP-2022-8-2,检验台数为4，检查内容：外挂及元件布置、电器间隙、爬电距离、二次配线质量等6项，检验员：邱俊，检查结论均合格；日期：2022年8月21日： 查：低压成套开关柜例行（出厂）检验记录 编码：HYKJ/QSHE/JL18-08，产品编号：DY202208-014，检测项目：一般检查、绝缘电阻、通电试验等7个项目，，质量确认结论为：本产品已通过所有相关出厂检验项目，符合标准GB 7251.12-2013，准予出厂，日期：2022年7月6日。 查：型式试验报告 报告编号：C-06401-22A004-S,样品名称：低压开关柜，样品数量3台，报告共计64页，检测机构为甘肃电器科学研究院，日期：2022年2月25日。 | 技术发展部 安全生产部 （各事业部） | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 | 公司编制的《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，公司规定了安全生产部是测量设备的归口管理部门，负责测量设备的入库验证、电子文件总台帐的建立登记、编号、发放、流转、更新；安全生产部负责委外周期检定（检定/校准）并对证书进行管理。 查《测量设备管理台账》共12台测量设备，均按B类建账管理。公司编制了《溯源性管理程序》进行溯源。详见《测量设备溯源抽查表》。 抽查：继电保护测试仪，规格型号为SMD3300，出厂编号为1#，本厂编号为HLJC-012，校准日期：2022年02月28日，证书编号：ER 字 22221643 号，校准单位：新疆维吾尔自治区计量测试研究院。有计量确认合格标识。 抽查：接地电阻测试仪，规格型号为DY4100，出厂编号0445652，本厂编号为HLJC-006，校准日期：2022年05月07日，证书编号：ER 字 22221643 号，校准单位：新疆维吾尔自治区计量测试研究院。有计量确认合格标识。 远程审核中，检查自动化事业部生产现场，与企业视频中发现在用的一台直流低电阻测试仪，规格型号为为JK2511，未列入测量设备台账管理，并且未送检溯源，不满足GB/T19022-2003标准6.3.1 条款的要求。 该公司测量设备的使用环境满足要求。 | 技术发展部 安全生产部 （各事业部） | 01 次要不符合 |
| 8 | 公司是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部 供方 | 公司建立了HL/MP-011《外部供方管理程序》文件。规定了测量设备及原材辅料供方的评价、选择、确定。规定了外委检定/校准机构的选择、确定、评价。 查： 外部合格服务方的清单，记录编号BC/MR-6.4-01,只有1家。测量设备均送检新疆维吾尔自治区计量测试研究院进行检定/校准，此机构具有计量授权证书、中国认可国际互认标准CALIBRATION CNAS L0924，已评价，满足要求。 | 安全生产部 | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2 测量过程 | 公司编制了《测量过程管理程序》、《测量过程设计和实现管理程序》，对测量过程进行了识别、策划以及监督管理。公司共识别了9个测量过程，其中5个重要测量过程。 | 技术发展部 安全生产部 （各事业部） | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 公司建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 重点抽查了保护电路有效性检测过程的不确定度评定，方法正确，满足要求。见附件《测量不确定度评定报告》。 | 技术发展部 安全生产部 （各事业部） | 否 |
| 11 | 公司是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 公司未建立最高计量标准开展检定和校准，测量设备均送至有资质的新疆维吾尔自治区计量测试研究院进行检定/校准，溯源到SI单位标准。详见《测量设备量值溯源抽查表》。 | 安全生产部 （各事业部） | 否 |
| 12 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2 顾客满意 | 编制了《测量满意度管理程序》，通过对顾客满意度的信息收集、分析，评价测量管理体系的有效性，达到持续改进的目的。安全生产部负责内部满意度调查；市场经营部负责与外部顾客联络。 查： 《内部顾客满意度调查表》，《内部顾客满意度调查表统计》，2022年08月08日发出内部调查问卷5份，全部收回，顾客满意度未96.0%，统计日期：2022年08月10日。 查：外部调查统计表，顾客满意度为98.0%，满足要求。 | 安全生产部 （各事业部） 市场经营部 | 否 |
| 13 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3 不合格控制 | 公司编制了《不合格控制程序》对测量管理体系内的不合格进行识别和控制，防止非预期使用和交付，确保测量过程和测量设备的符合规定要求。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、不合格测量过程。满足要求。 | 技术发展部 安全生产部 （各事业部） | 否 |
| 14 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4 改进 | 公司编制《纠正和预防措施管理程序》，安全生产部负责公司不合格项纠正与预防措施的制定、实施、验证工作。防止不合格再次发生或避免不合格发生，满足客户需求和期望。 | 技术发展部 安全生产部 （各事业部） | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位。 公司无强制检定计量器具、无定量包装产品。 | 技术发展部 安全生产部 （各事业部） 市场经营部 | 否 |
| 16 | 对公司的销售合同抽样，抽样范围需涵盖公司申请的产品的范围 | 产品的销售 油田技术服务 车辆运输服务 | 抽查：工矿企业产品购销合同。需方：陕西汇远能源科技有限公司，签订时间为2022年4月14日，合同内包含8个规格的低压成套开关柜，执行GB/T7251.1.1-2013以及行业标准，质保期时间为两年、质保期内出现问题供方免费包退、包修、包换；另外对检验标准、方法等也做了说明。 抽查：2021年采油一厂油水井动态监测技术服务合同。签订时间2021年3月2日， 合同内对动态监测：油水井压力温度测试、探井底、分层测试，电缆直读测试等做了详细描述，对执行标准、质量指标做了规定，合同内提及了对项目实施过程中、项目验收后，向发包方传授与该项目相关的技术知识，提供相关的技术资料和技术指导等。 抽查：工程车辆作业服务合同。甲方为克拉玛依市华隆运输责任有限公司，合同签订时间为2022年月1日，合同内规定了新疆华隆油田科技股份有限公司施工作业前的准备事项，工作量和作业服务期限，说明了甲乙双方的权力和义务，以及违约责任等。 | 市场经营部 | 否 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 公司主要耗能为电和水，每个月由供电和供水部门提供的数据。自2021年10月至2022年9月，用电306108 kWh，用水34632t,耗能折合40.59 t标准煤，不是重点耗能企业。 | 综合管理部 | 否 |
| 18 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 抽查：中华人民共和国特种作业操作证，操作项目：高压电工作业，持证人：刘新，档案编号：A65020065322000604，发证机关：克拉玛依市应急管理局，有效期至2028年01月12日。 | 综合管理部 | 否 |