**测量设备溯源抽查表**

编号：0172-2019-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 宁波喜悦智行科技股份有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 品质部 | 游标卡尺 | JOY-058 | 0~600mm | MPE:±0.07mm | 量块（125~500）mm四等;量块（10~291.8）mm五等3级； 数显外径千分尺（0~25）mm | 广东中准检测有限公司 | 2022-1-4 | √ |
| 生产部（注塑车间） | 电子秤 | 016998 | KF-30  |  MPE:±5g | 砝码M1、 M2等级 | 广东中准检测有限公司 | 2022-9-29 | √ |
| 生产部 | 地磅 | JOY-014 | XK-3190-A9 | MPE:±500g | 砝码M1、 M2等级 | 广东中准检测有限公司 | 2022-9-29 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 17070826 | Y100（0~1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 慈溪市质量技术监督检验检测服务中心 | 2022-9-26 | √ |
| 品质部 | 表面电阻测试仪 | 100057723 | VC385 | Urel=3.0%(k=2) | 兆欧表检定装置0.2级 | 广东中准检测有限公司 | 2022-9-29 | √ |
| 品质部 | 三坐标测量 | A21051 | Daisy10128 | MPE:±0.001mm | 量块（125~500）mm三等1级;量块（600~1000）mm四等； 量块（0.5~100）mm三等 | 广东中准检测有限公司 | 2022-9-29 | √ |
| 品质部 | 斜面冲击试验机 | JOY-065 | 0-2000kg | MPE:±1kg  | 标准测力仪0.3级 | 广东中准检测有限公司 | 2022-9-29 | √ |
| 品质部 | 绝缘电阻表 | 18012348 | ZC25B-4 | ±10% | 数字高压表DCV:Urel=0.16%,k=2ACV:Urel=0.33%,k=2兆欧表检定装置0.2级 | 广东中准检测有限公司 | 2022-9-29 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托慈溪市质量技术监督检验检测服务中心和广东中准检测有限公司检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 365f014a96fea83c7e280ba70f7f01e审核日期：2022年10月 16日 审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。