项目编号：0124-2021-2022

审核员现场审核记录

企业名称：扬州昌润仪表有限公司

审核员：                                 审核日期： 2022年10月11日下午-12日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 审核中，了解到自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行正常并能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 审核中，了解到企业在经营信息、行政处罚信息、严重违法信息方面，无异常信息。 企业目前无新增产品。 | 管理者代表 技术开发部 销售及售后部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 审核中：检查了企业的YZCR CLSC-2021《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及四项质量目标 。质管部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，测量体系的质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，检查了2022年（1-9）月份的计量工作质量目标已统计，完成情况较好，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 技术开发部 销售及售后部 采购部 生产部 后勤保障部 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2022年08月29日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司相关部门及生产车间进行了全要素的审核，检查了测量体系内部审核计划及内审检查表，首末次会议签到表、内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整，测量管理体系发现一个不符合项，已经按照要求进行了整改，不符合项已关闭。 企业于2022年09月19日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理委托管理者代表李四宏主持，管代及各部门汇报了体系运行的相关情况，从测量管理体系的运行、内审情况和部门的汇报情况等方面可以看出，体系是充分的、有效的，也是适宜的，质量目标是适宜的，目前不需更改，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 管理层 技术开发部 | 否 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件NB-IoT物联网远传水表示值误差检定过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 技术开发部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 去年对企业外审中发现的二个不符合项的纠正措施实施情况： 不符合01：查生产部出厂编号为20916的水表检定装置（串联），检定日期2021年10月13日，已进行计量确认，未粘贴计量确认状态的标识。不符合认证审核准则条款“6.2.4标识”的要求。 企业采取的纠正措施：企业已对出厂编号为20916的水表检定装置（串联）补贴计量确认合格标识，确认日期2021年10月13日，有效期至2023年10月12日，确认人：万朝阳，满足要求。 不符合02：查生产部，未提供出对检定服务机构“江苏省计量科学研究院”的供方评价记录。不符合认证审核准则条款 “6.4外部供方”的要求。 企业采取的纠正措施：提供了2021年11月份外部调查供方表，对“江苏省计量科学研究院”的资质评价记录，满足要求。 上年审核确定的二个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 技术开发部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理层 技术开发部 | 否 |
| 7 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 | 检查了企业的测量设备台帐共9台件，分A、B类管理，抽查了在用的4件测量设备：编号01，（0-150）mm游标卡尺，校准日期2022年01月26日，有效期至2023年01月25日；编号HX6456063366，（0-1）MPa1.6级压力表，校准日期2022年09月23日，有效期至2023年03月22日，编号1425636501，TH-602F机械式温湿度计，校准日期2022年09月29日，有效期至2023年09月28日，编号202008152，(0-5)kgⅢ级电子秤，校准日期2022年07月18日，有效期至2023年07月17日，现场在用的测量设备张贴的计量确认合格标识与检定校准证书一致，均在有效期内，符合要求。 该企业的水表检定室对室内环境有要求，检查了配备的温湿度计的校准证书在有效期内，并张贴了计量确认合格标识。 测量设备的有关信息和检定校准证书台账信息一致。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 技术开发部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了YZCRCL-CX12-2021《外部方控制程序》，采购部和技术开发部每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。审核中检查了今年企业确定的三家检定校准机构为江苏省计量科学研究院、无锡精纬计量检验检测有限公司、上海捷祥测控技术有限公司，提供了收集的这三家检定校准机构的资质及相关的校准项目附件及《供方评价记录》，符合要求。 | 采购部 技术开发部 | 否 |
| 9 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 检查了已识别的重要测量过程，水表模块静态电流检测、产品尺寸检测、环境温度检测、湿度检测、水表示值误差检定，测量过程识别正确，配备的测量设备（数字万用表、游标卡尺、温湿度计、水表检定装置）均经有资质的机构检定校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见NB-IoT无线智能远传水表示值误差检定过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 技术开发部 | 否 |
| 10 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 重点检查了企业编制的《测量过程及控制一览表》，企业一年来未有新增重要测量过程。检查了已识别的重要测量过程NB-IoT无线智能远传水表示值误差检定过程，一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图，符合标准的要求。 | 技术开发部 生产部 | 否 |
| 11 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 检查企业编制了YZCRCL-CX02-2021《顾客满意度管理程序》，企业技术开发部和销售及售后部每年一次调查，对外部和内部的顾客满意度进行测定，评价顾客的满意度，并将评价结果相关信息向相关部门反馈。2022年08月20日技术开发部 对内部顾客进行了满意度调查，内部顾客满意度为98%，达到目标95%的要求。销售及售后部负责外部顾客满意度调查，实际满意度为98%，达到目标98%的要求，满足要求。 | 技术开发部 销售及售后部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电、水，2021年10月份至2022年09月份用电量2350kW.h，用水量521t，总能耗0.33tce，不是重点用能单位，能源计量器具的管理，满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 后勤保障部 | 否 |
| 13 | 强制检定 | 计量法制要求 | 审核中，抽查相关部门质量记录基本均能采用法定计量单位，企业的强检的测量设备一台，是用于产品出厂检验的水表检定装置，在有效期内使用，企业的产品不是定量包装产品。 | 技术开发部 生产部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。 | 管理层 销售及售后部 | 否 |
| 15 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及机构无任何变更。 | 管理层 | 否 |
| 16 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的销售 产品的售后（或者产品维修） | 抽查了两份销售合同：1、企业的销售合同（购销合同）：合同编号CR2022042501，甲方乌兰察布集源供水设备有限公司，签订日期2022年04月25日 产品种类NB-IoT无线智能远传水表；2、企业的销售合同：合同编号CR2022030403甲方内蒙古丰镇自来水公司，签订日期2022年03月04日 产品种类IC卡智能水表；核实了合同中销售产品涵盖在企业申请的产品范围内，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 抽查了两份企业的售后服务记录：1、顾客名称;内蒙古丰镇市自来水公司，服务项目内容：安装系统,服务完成日期2022.05.20；2、顾客名称：科尔沁左翼后旗源泉自来水有限责任公司，服务项目内容：培训,服务完成日期2022.07.30；对抽查的售后服务内容，涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备，满足该合同的检验要求。 | 销售及售后部 | 否 |