附3：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | PE管材壁厚测量过程 | 测量过程规范编号 | SDDH-CLGF-02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 控制程度 | 高度控制 |  |
| 测量过程要素概述： 测量设备：出厂编号DH-08,测量范围（0～20）mm的测厚仪，最大允许误差±0.009mm,U=0.002mm,k=2 测量方法：按照SDDH-ZD-2018-001《测量尺寸作业指导书》的要求，对测厚仪调零后直接测量厚度 并读出显示数据，记录数据。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 查出厂编号为DH-08的测厚仪的校准证书，校准日期：2022年9月6日，符合要求。 1）2022年3月16日，用出厂编号为DH-08的测厚仪测量PE管材壁厚，取5次测量的平均值为Y1=10.65mm； 2）2022年9月10日，用出厂编号为DH-08的测厚仪测量PE管材壁厚，取5次测量的平均值为 Y2=10.62mm; 测量过程的扩展不确定度：U=0.086mm k=2 En= Y1−Y22U=0.25 En=0.25＜1，此测量过程有效。 确认人员：冯秀征 日期：2022年9月10日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  | 批准人 |