附录D        铅精矿中银含量分析测量过程监视统计记录表

测量过程名称：铅精矿中银量分析测量过程

被测参数：银含量Ag      测量范围：（200-2000） g/t

允差范围：

样品分析允差：

依据顾客要求，铅含量平行测定结果绝对值之差以下式计算：

重复性限：Sr=0.0036x+3.2024

再现性限：SL=0.0134x+8.6421

测量仪器：电子天平             测量范围：0-110g         允差范围：±0.1mg

测量仪器：滴定管   测量范围：0-50mL     准确度等级：A级

监视方法：统计技术

核查标准：

GB/T 8152.10-2006《铅精矿化学分析方法银量和金量的测定铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法》

| 序号 | 观察记录（g/t） |  |  |  |  |  | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |  |  |
| 1 | 221 | 215 | 220 | 223 | 224 | 221 | 9 |
| 2 | 218 | 220 | 216 | 223 | 217 | 219 | 7 |
| 3 | 221 | 216 | 221 | 224 | 224 | 221 | 8 |
| 4 | 222 | 215 | 221 | 223 | 224 | 221 | 9 |
| 5 | 221 | 215 | 220 | 223 | 225 | 221 | 10 |
| 6 | 222 | 216 | 221 | 223 | 224 | 221 | 8 |
| 7 | 218 | 220 | 216 | 224 | 217 | 219 | 8 |
| 8 | 218 | 220 | 216 | 223 | 217 | 219 | 7 |
| 9 | 218 | 220 | 216 | 223 | 217 | 219 | 7 |
| 10 | 218 | 220 | 216 | 223 | 217 | 219 | 7 |

X=220;R=8

查表得：A2=0.577   D4=2.114   D3=0

均值控制图计算：

中心线CL=220上控制线UCL=X+A2R=225下控制线LCL=X−A2R=214

极差控制图计算：

中心线CL=8上控制线UCL=D4R=17下控制线LCL=D3R=0

监视结果评价：

均值、极差控制图状态正常，铅精矿中铅含量分析测量过程中未出现非正常变异，能满足计量检测要求。

核查人员：曹云锋                                    核查日期：2022年09月27日

监视方法：统计技术 核查标准： GB/T 8152.10-2006《铅精矿化学分析方法银量和金量的测定铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法》