测量设备计量确认过程记录

确认部门：质量检测中心                                                                                                       01

| 测量设备名称 | 型号规格 |  | 测量范围 | 允许误差 |  |  |  | 制造厂 | 测量设备编号 |  | 检定/校准日期 | 证书编号 | 确认 间隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子天平 | AL104 |  | （0-110）g | 0.1mg |  |  |  | 梅特勒托利多 | 1232020257 |  | 2022.06.13 | ZL2202100695 | 1年 |
| 滴定管 | 50mL |  | 0-50 mL | A级 |  |  |  | / | 6 |  | 2021.12.7 | LL2103903656 | 3年 |
| 测量设备计量特性 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期使用的计量要求 |  |  |  |  |
| 测量范围 |  | 测量不确定度 |  |  |  | 分辩率 |  |  | 使用部门 |  |  | 测量范围 | 允许误差 |
| （0-110）g |  | / |  |  |  | 0.1mg |  |  | 质量检测中心 |  |  | （0.1~20）g | ±0.1mg |
| 0-50 mL |  | A级 |  |  |  | 0.1mL |  |  | 质量检测中心 |  |  | 0-50 mL | A级 |
| 确认过程记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按照GB/T 8152.10-2006 《铅精矿化学分析方法银量和金量的测定铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法》 要求电子天平允许测量误差为1 ±0.1mg，部门现使用的电子天平AL104测量范围(0~110)g，大于预期使用的测量范围(0.1~20)g，测量设备的允许误差和实际测量时的允许误差范围均为±0.1mg，满足测量过程的计量要求;要求滴定管感量为0.1mg，现使用滴定管的测量范围为0-50mL，准确度为A级，分辨力0.1mL，实际配置的滴定管的测量范围为0-50mL；准确度为A级，分辨力为 0.050 mL，满足要求，验证通过。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认结果（在相应框内打“√”） |  |  |  |  | 验 证 方 法 |  | 根据实际可选用下列方法之一： 1、准确度比较法 2、Mcp值判定法 3、不确定度判定法 4、法律法规/标准符合性判定法√ |  |  | 确认人： 曹云锋 日期：2022年06月27日 |  |  |  |