**附录A：**

**方体法兰外径检测过程测量不确定度评定**

1、测量过程

1.1、测量依据：FFL0-02图样。

1.2、环境条件：常温

1.3、检测设备：（0-25）mm外径千分尺, 最大允许误差：±0.004mm。

1.4、被测对象：方体法兰外径

1.5、测量要求：Φ14 (-0.064～-0.020)mm

1.6、测量过程：用外径千分尺直接检测方体法兰外径，检验前先确认零位是否准确，在外径千分尺上直接读取方体法兰外径测量值，在检验表单上记录显示数值。

2、测量模型:

3、被测量的最佳估计值

被测量的最佳估计值是10次测量的算术平均值：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测得值 | 13.939 | 13.938 | 13.937 | 13.940 | 13.941 | 13.940 | 13.938 | 13.939 | 13.937 | 13.939 |

4、测量不确定度分析：

测量不确定度的主要来源包括：

1）由于各种随机因素影响导致的测量重复性

2）外径千分尺不准确

3）分辨力引入的测量不确定度（去掉）

5、标准不确定度分量的评定

1）测量重复性引入的标准不确定度分量u1，用A类方法评定。

根据10次测量值，用贝塞尔公式求得实验标准偏差。

2）外径千分尺不准引入的标准不确定度分量u2，用B类方法评定。

根据校准证书及检定规程的信息：外径千分尺的最大允许误差为±4μm，

校准结果均不超过最大允许误差 ，则取值区间的半宽度为 。



假设测得值在最大允许误差范围内均匀分布，取


1. 分辨力引入的标准不确定度u3，用B类方法评定。
2. 合成标准不确定度：

7、扩展不确定度的确定

取包含因子k=2，扩展不确定度

8、测量结果的报告

与mm末位未对齐，需要对测量结果进行修约。



所以，方体法兰外径测量结果为：



评定人：