**附录A**

**基表夹板字轮开档长度测量过程不确定度评定报告**

1、概述

1.1测量方法：依据NJY/JS02-074《无磁液封远传水表-基表》。

1.2环境条件：温度19℃；相对湿度48%RH。

1.3测量设备：数显卡尺； 测量范围上限70mm最大允许误差：±0.02mm，测量范围上限,200mm最大允许误差：±0.03mm。

1.4被测特性：基表夹板字轮开档长度25(+0.24/+0.10)mm。

1. 建立数学模型：

f=m ①

式中：f为被测物体的尺寸；

m为数显卡尺读数值。

3、不确定度计算公式：

uc2= c12u12+ c22 u22 ②

4、不确定度分类评定

4.1测量重复性引起的不确定度评定u1

用数显卡尺在被测工件上连续测量10次，得到一组测量列为：

单位：mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 示值 | 25.10 | 25.12 | 25.11 | 25.10 | 25.12 | 25.11 | 25.12 | 25.10 | 25.12 | 25.11 |

计算：—多次测量的平均值，S—多次测量标准差。

 = =25.11mm

S==0008mm

u1= 0.008mm

4.2 测量设备引入的标准不确定度评定u2

测量设备引入的标准不确定度，测量用测量设备（0~150）mm数显卡尺，（0~80）mm其最大允许误差为±0.02mm ，取半宽为a=0.02mm。服从均匀分布，取k=，其标准不确定度分量为：

5、标准不确定度一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 标准不确定度分量u（xi） | 标准不确定度的定值u（xi） |
| 测量不重复性所引起的不确定度u1 | 0.008mm |
| 测量设备引入的标准不确定度评定u2 | 0.012mm |

6、合成标准不确定度的计算:

0.015 mm

7、扩展不确定度的评定

符合正态分布，取置信概率*p*=95% ，*k*=2

扩展不确定度*U* =*k*·uc

*U*= 2×0.015= 0.03mm

8、测量不确定度的报告

用数显卡尺测基表夹板字轮开档长度, *U*=0.03mm（*k*=2）

编制：赵世伟 审核：王元西