项目编号：0096-2018-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：北京华夏源洁水务科技有限公司

审核员：                          审核日期：2022年10月19日上午~2022年10月20日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 生产部 抽查编号为YJ-011的卷尺2022年8月15日校准合格。有计量确认合格证，确认日期；2022年8月15日，确认人：沈玲。 抽查编号为YJ-013外径千分尺2022年08月15日校准合格。有计量确认合格证，确认日期；2022年8月15日，确认人：沈玲。 抽查测量范围为（0～1.6）MPa的压力表，检定证书编号为YL2208871496，2022年8月8日检定合格。有计量确认合格证，确认日期；2022年8月8日，确认人：沈玲。 抽查接地电阻测试仪的检定证书编号为DS20220812H327，2022年8月15日检定合格。有计量确认合格证，确认日期；2022年8月8日，确认人：沈玲。 抽查编号为YJ-009的电磁流量计2022年8月15日校准合格。现场未粘贴计量确认标识。不符合GB/T19022-2003标准“6.2.4标识”条款的要求。 抽查出厂编号为YJ-007的耐压测试仪2022年08月15日检定合格现场标识、台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。 所抽查6台测量设备，检定证书信息齐全，规范,在有效期内。测量设备的有关信息和校准证书、台账信息一致。使用环境条件满足要求。符合标准要求。 测量设备的溯源受控管理，具备有效期内的证书，粘贴了计量合格确认标识。 公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送检至深圳中电计量测试技术有限公司、江苏鼎盛检测中心有限公司、郑州市质量技术监督检验测试中心及江苏银河计量检测有限公司等四家服务机构检定/校准，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 营销管理部生产部 运营服务部 采购管理部 | 不符合01 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：关键测量过程《Φ600稳流罐水压密封试验》测量过程，测量过程的计量要求识别正确，测量设备已检定，验证满足要求。关键过程所使用的压力表检定证书编号为YL2208871496号的，检定日期：2022.08.15，验证日期2022.08.13由沈琳进行了计量确认。测量过程计量要求导出及验证方法正确，有计量确认状态标识，测量要求识别正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。符合要求。 测量设备计量确认验证记录表信息记录内容有测量过程技术要求、测量设备的计量特性、验证过程记录等，信息记录正确，齐全。计量验证方法符合要求。 企业暂无验证不合格测量设备。 详见附件《Φ600稳流罐水压密封试验》计量要求导出及验证记录表。 | 营销管理部 生产部 运营服务部 采购管理部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业在本监督周期内未新增关键测量过程。 企业对纳入测量管理体系的测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全。 重点抽查已识别的关键测量过程《Φ600稳流罐水压密封试验》，企业编制了控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。详见附件《Φ600稳流罐水压密封试验过程控制检查表》及附件。 | 营销管理部 生产部 运营服务部 采购管理部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 重点抽查了《Φ600稳流罐水压密封试验》关键测量过程，不确定度评定方法正确。见附件《测量不确定度评定报告》。 | 营销管理部 生产部 运营服务部 采购管理部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业本监督年度内无新增供方。采购部建立《合格供方名录》，主要有原材料、管材、泵及配件供方87家、测量设备供方17家、检定/校准服务供方4家。 抽查原材料的供方“江苏沈高阀门有限公司”的评价情况，分别从能力、资质、产品质量、售后 服务等方面进行了评价，结论为：供方资格满足企业要求。符合要求。 抽查测量设备的供方“北京布莱迪仪器仪表有限公司”的评价情况，分别从能力、资质、产品质量、售后服务等方面进行了评价，结论为：供方资格满足企业要求。符合要求。 抽查检定/校准服务供方“江苏鼎盛检测中心有限公司”的评价情况，分别从资质、对强制检定的测量设备提供检定/校准服务，并出具检定/校准报告等方面进行了评价，结论为：评价结论为：符合评估准则。管理者代表意见为：符合选择准则，统一确定为合格供方。对测量设备检定/校准服务供方进行评价。符合要求。 | 营销管理部 生产部 运营服务部 采购管理部 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 采取发放《顾客满意度调查表》方式进行顾客满意度调查，收集顾客意见和投诉，顾客满意度调查问卷工作每年至少进行一次。符合要求。 2022年5月28号公司对内部顾客进行满意度调查共发放8份调查表，回收8份，内部顾客满意度97.22%。符合要求。 | 营销管理部、 生产部、 运营服务部、 采购管理部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能品种为水和电；2021年共用水274吨，用电11877万千瓦时。折合1.483吨标煤。 企业不是重点用能单位。 | 能源相关管理部门 | 否 |
| 8 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的售后（或者产品维修） | 抽查北京新机场30m3/d一体化污水处理设备维修合同，合同编号YJHT1903-015F，签订时间2021年5月28日。对抽查的合同的包括售后服务或维修内容涉及的测量过程进行确认，抽查售后服务或维修过程记录（记录编号YJ-SX-01），包括有产品30m3/d一体化污水处理设备清洗程序。 | 质检部门、 生产部门或对应售后服务部门 | 否 |