项目编号：0027-2019-2022

审核员现场审核记录

企业名称：江西核工业测绘院集团有限公司

审核员：                                            审核日期： 2022年10月14日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了测量管理体系质量目标：在用测量设备受检率达100%，在用测量设备受检合格率大于等于98%，计量确认标识管理100%，测量过程受控100%，按计划完成培训计划；2021年以上指标100%完成。 | 测绘一分院土地规划院地理信息中心 | 否 |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备管理台账》，共有17台件测量设备，纳入台账管理。抽查：编号为032525的GPS接收机；编号为2312557的II级2”全站仪；检定单位均为江西省自然资源测绘与监测院质量检验测试中心，测量设备有效期均为2022.02.15-2022.02.14；信息和证书信息一致，均有计量确认合格标识。量值均溯源至上级计量机构和社会公用标准。 现场环境满足测量设备使用要求。 公司所有测量设备都经过溯源.详见《测量设备溯源抽查表》。 | 测绘一分院土地规划院地理信息中心 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 查《测量设备计量确认明细表》，全站仪（2312557），B类合格证，有效期至2023.02.14，检定单位为江西省自然资源测绘与监测院质量检验测试中心，公司2022.02.21从测距和测角的测量范围、允许误差的技术要求、计量特性等方面从法律法规判定法进行了验证和计量确认工作；GPS接收机（032525),B类合格证，有效期至2023.02.14，检定单位为江西省自然资源测绘与监测院质量检验测试中心，公司2022.02.21从定位导航的测量范围、允许误差的技术要求、计量特性等方面从法律法规判定法进行了验证和计量确认工作；数字水准仪（739731),B类合格证，有效期至2023.02.14，检定单位为江西省自然资源测绘与监测院质量检验测试中心，公司2022.02.21从高差测量的测量范围、允许误差的技术要求、计量特性等方面从法律法规判定法进行了验证和计量确认工作。 在测绘一分院审核时，发现编号为3369163的GNSS接收机，2022年2月21日进行计量确认时，测量设备计量确认明细表中“允许误差的技术要求、计量特性、验证人、管理类别”栏目未填写，该设备未进行计量确认。 | 测绘一分院土地规划院地理信息中心 | 01 不符合项 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 测绘一分院土地规划院地理信息中心 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2021年度外部审核发现1个不符合项，已完成整改，纠正措施：公司于2021年8月15日送至江西省测绘成果质量监督检验检测中心检定。举一反三对检查其他检测现象逐一排查，未发现类似问题。 2022年内部审核中发现的1个观察项，已进行了整改。 | 测绘一分院土地规划院地理信息中心 | 否 |
| 6 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查江西核工业测绘院政府采购合同，合同编号HT2022041，签订时间2022年6月23日。确认该公司对应的产品过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备GPS接收机、全站仪等的配备可满足该合同产品的生产和服务要求。 | 地理信息中心 | 否 |
| 7 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的售后（或者产品维修） | 抽查江西核工业测绘院技术服务合同，合同编号HT2022027，签订时间2022年5月27日,有质量要求及售后服务条款，其中：“第六条2、服务质量出现问题，乙方应负责包修，费用由乙方负责。第七条乙方应指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。第十条1、因服务的质量问题发生争议，由质量监督部门或其指定的质量鉴定定位进行质量鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 | 测绘一分院 | 否 |