项目编号：1002-2021-2022

审核员审核记录

企业名称：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十采油厂

审核员：                                               审核日期：2022.10.14-15上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2022年9月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。 | 采油工艺研究所 质量安全环保部 质量监督站 地质研究所 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了企业管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每月由技术监督站统计考核，均能达标。抽查了采油工艺研究所、质量安全环保部、质量监督站2022年1-10月每月都能达到考核要求。 | 采油工艺研究所 质量安全环保部 质量监督站 地质研究所 |  |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年8月25日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理谢银伍主持，由管理者代表朱西柱汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的3个方面的问题落实了整改部门。 | 采油工艺研究所 质量安全环保部 质量监督站 地质研究所 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 已对公司合格外部供方进行管理，质量监督站对主要外部供方进行了评价，查看了2022年04月5日与西安硕隆计量检测技术有限公司的服务合同，符有资质证明和能力证明材料，企业并对其进行了评价有记录，符合要求。 查测量设备和辅助材料的采购，建立合格供方清单，查验了相关资质，否保了存评价记录，符合要求。 质量监督站提供了测量设备检定/校准/检测机构的合格供方清单，查验了相关资质，保存了评价记录，符合要求。 | 采油工艺研究所 质量安全环保部 质量监督站 地质研究所 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 该企业建立了《测量设备管理程序》，企业规定了采油、输油过程控制、原油检验安全防护等测量设备列入体系管理，质量监督部站负责测量设备全过程管理。 提供了《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准抽查了质量监督站计量器具台账78台，远程视频均有计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。 抽查刮板流量计，编号2160907 检定日期2022.4.20，经确认结果为合格； 石油密度计：编号305，检定日期：2022年4月2日，经确认结果为合格； 智能数字压力校验仪：编号092051，检定日期：2022.3.17，确认结果为合格； 电子天平;编号：FA2104N检定日期：2022.4.2，确认结果为合格；标识符合要求； 检验检测环境条件满足规定要求。 | 采油工艺研究所 质量安全环保部 质量监督站 地质研究所 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业建立了《测量设备计量确认一览表》对测量设备确认进行验证，提供了测量设备计量确认记录。 查，刮板流量计，编号2160907 检定日期2022.4.20，经确认结果为合格；电子天平;编号：FA2104N检定日期：2022.4.2， 计量确认记录符合要求； 查关键测量过程护原油密度测量过程导出计量要求和验证记录，导出计量要求过程正确，测量设备验证方法正确。详见计量要求导出和计量验证记录表。《计量确认过程验证记录》，测量过程名称、验证项目、计量器具名称、校准结果、测量过程技术要求、验证过程记录、确认结果确认人、确认日期等设备的计量确认记录表，符合要求。 | 采油工艺研究所 质量安全环保部 质量监督站 地质研究所 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业无新增关键测量过程，对识别的测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《原油密度测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求，详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 采油工艺研究所 质量安全环保部 质量监督站 地质研究所 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了原油密度测量过程等测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 采油工艺研究所 质量安全环保部 质量监督站 地质研究所 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度为98% 采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查。 | 采油工艺研究所 质量安全环保部 质量监督站 地质研究所 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年7月24日-28日组织了企业测量管理体系内部审核，对企业所有部门、采油.输油的作业单位进行了全要素的审核，共开出了2个不符合项，并在规定的时间里完成了整改 | 采油工艺研究所 质量安全环保部 质量监督站 地质研究所 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业能够按规定的要求实施监视；。对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视，监视记录符合要求。 | 采油工艺研究所 质量安全环保部 质量监督站 地质研究所 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2021年外审开出了一项不符合项报告：1.编号 OY 30304W010 石油产品凝点测定仪 未能提供有效性溯源证书；2.检查时发现出厂编号为273151A0010的智能数字压力校验仪，无计量确认标识，企业对不符合组织了纠正，1.立刻对编号 OY 30304W010 石油产品凝点测定仪进行了溯源，对编号为273151A0010的智能数字压力校验仪进行确认了，并贴相关标识。；2.举一反三对所有的计量器具进行排查，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 采油工艺研究所 质量安全环保部 质量监督站 地质研究所 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 采油工艺研究所 质量安全环保部 质量监督站 地质研究所 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，企业建立的3套计量标准属强检计量器具已进行检定。 | 采油工艺研究所 质量安全环保部 质量监督站 地质研究所 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 消耗能源主要有：电、原油、原煤、柴油、汽油等，2021年共消耗5.50万吨标准煤，属于耗能大户 | 采油工艺研究所 质量安全环保部 质量监督站 地质研究所 | 否 |
| 15 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 编制了能源网络图，建立了能源计量器具台账，电力：计量器具130台，实际配备130台，实际配备率100%；原油计量流量计：121台，实际配备121台，实际配备率100%。主要用能设备电能表应配备214台，实际配备214台，实际配备率100%，一、二级能源计量器具的配备率和准确度等级要求.基本满足GB17167-2006的要求。 | 采油工艺研究所 质量安全环保部 质量监督站 地质研究所 | 否 |
| 16 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查《一、二级能源计量器具台账》，用能单位的能源计量器具准确度等级满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 采油工艺研究所 质量安全环保部 质量监督站 地质研究所 | 否 |
| 17 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 每月15日为抄表日，电能表每年由国网甘肃省电力公司庆阳市供电公司进行校验； 流量计由陕西省计量科学研究院、采油十厂自校。 | 采油工艺研究所 质量安全环保部 质量监督站 地质研究所 | 否 |
| 18 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 用于企业形象广告宣传 | 采油工艺研究所 质量安全环保部 质量监督站 地质研究所 | 否 |