目编号：0033-2018-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：中国石化扬子石油化工有限公司

审核员：郁周、吕华                         审核日期： 2022-11-16

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 计量中心2021年紧盯贸易交接，原油储运损失率-0.02%，同比下降0.03%；在实现重质原料油采用质量流量计验收交接的基础上，定期分析流量计运行状况，及时安排清洗，防范重质油挂壁影响准确性；加强MX、石脑油、MTBE等原辅料装货港量差的源头管控，对超耗船严格按制度进行扣分和索赔，2021年度，协调计划经营部共对超耗的9船自提物料和11船配送物料进行了索赔，有效防止效益流失，原辅料总损耗降低到0.08%的历史最好水平。 企业的产品质量、测量设备和测量过程均满足顾客的测量要求，2021年底企业进行了年度客户满意度调查，共发放样本数90个，实际回收89个，从企业形象、客户期望、感知质量、感知价值、客户满意度、客户关系管理、客户忠诚度七个指标进行调查，最终总体得分为93.33分，并针对调查结果进行了分析改进。 企业组织机构有变更，新增扬子橡胶厂2021年年底并入，今年元月开始正式运行，产品增加合成橡胶等化工产品。见《认证证书信息变更申请书》 橡胶厂通过近一年的测量体系的建立，建立了 1120个测量过程，对测量设备进行了计量确认，对关键测量过程进行了控制与监视。通过体系的建立发现了大类问题23项，已整改了16项，其余项目正在立项整改中。 | 计量中心 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定企业测量管理体系质量目标共8项，目标均分解到各部门，查烯烃厂2022年9月份计量目标完成情况表，8项分解指标均达到控制指标要求；公司年初下发了《关于印发2022年组织绩效考核指标和考核细则的通知》，详细各部门的考核细则，查2022年9月份考核结果表：4月计量主管部门发函，要求橡胶厂完善贸易计量数据自采，截止9月底，橡胶厂未按要求完善贸易交接流量计RS485信号采集，因此橡胶厂当月被计量中心考核扣500元。 | 企业管部、计量中心 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年12月9日开展了2021年测管理体系管理评审，会议由公司副总经理朱兵主持，由计量中心做了体系运行情况的汇报。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的9个方面的问题制定了整改措施，落实责任部门整改。 | 计量中心 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年8月17-19日组织了公司测量管理体系，内审分管领导朱总参与，具体由计量中心经理刘晓云负责，审核组分为四个小组，各组分别聘请了扬子计量专业的专家担任小组长，并配备了具有测量管理内审资格的技术/管理骨干，进行了全要素的审核，内部审核中共查处不合格项36项，其中：观察项30项、一般不符合项6项。计量管理类问题13个，计量数据类问题8个，计量器具类问题14个，计量人员问题1个。所以内审问题均于9月30日前完成整改。 | 计量中心 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2021年测量管理体系监督审核共开出不符合项3项：不符合事实描述1，抽查安全环保部复合式气体报警器，型号：PGM-2500，出厂编号：M02A015999。无法正常开机。不符合认证审核准则条款号：ISO 0012:2003标准中6.3.1条。纠正措施完成情况:1、气体报警仪于2021年10月20日检定合格，并对其设备也进行了排查，均检定合格纳入台帐周期管理；2、对相关人员已进行了培训，避免类似问题的发生。不符合事实描述2： 计划经营部2021年签订的《石油混合二甲苯化工产品年度销售合同》计量允差为0.3%、重整料采购合同计量允差0.28%，与总部QSH0303-2018《化工产品交接计量管理规范》中6.2.1.4中水运交接计量允差0.25%的要求不符。不符合认证审核准则条款号：_ISO 10012:2003标准中5.2条。纠正措施完成情况:1、混合二甲苯由中石化化工销售公司送货到中石化内部企业，销售公司与供方企业是按照装船港流量计与装船港船板量误差2.5‰进行控制，因存在运输损耗，因此化工销售公司与中石化各家需方企业签订合同时，统一按照卸船码头船舶商检量与装船港流量计数量误差3‰控制。2、原料室与供货厂家签订的重整料采购合同约定的计量损耗为0.2%，完全符合总部相关规定要求。0.28%系与自提承运单位签订的重整料运输损耗标准，超出0.25%的要求。（由物流管理室负责纠正）。 不符合事实描述3：查热电厂技术运行室的高度测量过程编号为YZCL150—078/ N#4A管至丁苯橡胶流量测量过程，配备计量设备型号DF100SA3E1D1E3M5R10涡街流量计，准确度等级1级，测量范围0-400t/h不能满足30t/h、准确度等级±1%计量控制指标。不符合认证审核准则条款号： ISO 10012:2003标准中7.2.2条。纠正措施完成情况:1.经2021年10月22日热电厂仪表专业现场检查确认DCS内#4管至丁苯橡胶流量的量程上限为100t/h，满足30t/h、准确度等级±1%计量控制指标，而热电厂汽机装置计量台账内量程测量范围为0-400t/h系装置计量台账统计有误，已修正计量系统内的台账信息。 三个不符合项均按要求整改，验证满足要求。 公司规定二级单位在发现测量过程不符合要求时应立即停止测量，并填写《不合格测量过程追溯表》，计量中心对高度控制的《不合格测量过程追溯表》进行审查和确认，本年度烯烃厂未出现不合格测量过程。 | 计量中心、烯烃厂 | 否 |
| 6 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审时开出的不符合项均采取纠正措施，查阅：2022年内审不符合项报告，编号：YZR04-18-09，被审核单位为电仪中心，为一般不符合项，纠正措施是符合的、有效的，且电仪中心计量检定站于8月26日完成的整改，形成的闭环。 | 计量中心 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业规定了551台件测量设备列入强制检定，随机抽查2台件，溯源管理较好。抽查电子汽车衡，型号SCS-60/60t，编号C04228185，2022年6月2日由南京市计量监督检测院检定合格；定量包装秤，型号LCS-30-DL/35kg，编号06021X-CXP-IA，2022年10月14日送南京市计量监测院检定合格。 | 计量中心 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：燃料油、溶剂油、液化石油气、塑料、石油焦及其它石油产品和合成树脂、有机化工原料等化工产品的生产、销售、研发过程中的安全管理、经营管理、环境管理、质量管理、能源管理等所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置；用于企业形象广告宣传。 | 企业管理部 | 否 |