审核员审核记录

企业名称：中国石化扬子石油化工有限公司

审核员： 郁周、李晓军                      审核日期： 2022年 11月16日－11月18日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 查橡胶厂计量器具外委检定/校准机构为江苏省计量科学研究院和南京市计量监督检测院，现场抽查1份江苏省计量科学研究院出具的编号为C2022-00990499的氨气报警仪检定证书，检定日期2022年9月13日，1份南京市计量监督检测院出具的编号01315119A011电子汽车衡检定证书，型号SCS-100/100t，检定日期2022年6月2日，检定结果合格，内容完整规范。 | 橡胶厂顺丁装置 | 否 |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 核查芳烃厂硫磺出厂汽车衡，汽车衡连接件松动，台面与基坑缝隙过大，易对台面产生冲击。已和企业沟通完善。 查橡胶厂包装一线电子定量秤9台，编号为XJ-SD-HQ-001~006，010~012，确认间隔为12月，检定日期为2020年3月26日，确认日期为2022年8月16日，显示在用，实际为封存状态，未办理手续，不符合《扬子石化计量器具管理办法》4.6.3.1要求，由于顺丁装置停产待建，已和企业沟通完善手续。 | 橡胶厂/芳烃厂 | 否 |
| 4 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 橡胶厂顺丁装置识别测量过程60个，包含9台包装一线定量秤，1台汽车衡，其余为气体报警仪。编号为XJ-SD-HQ-001~006，XJ-SD-HQ-010~012的包装秤检定日期为2020年3月26日，确认日期为2022年8月16日，显示在用，实际为封存状态，确认间隔为12个月，不符合要求。由于顺丁装置停产待建，已和企业沟通完善设备标识。 | 橡胶厂顺丁装置 | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 天然气进硫磺装置，配备了质量流量计，由于压力近4.0MPa，建议在没有配备压力变送器的情况下，用固定压力设定值进行压力修正。 | 芳烃厂 | 否 |
| 6 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查橡胶厂顺丁装置DCS脱水塔T-6501页面，有多处MPA，M3/H，KG/H，应为MPa，m3/h，kg/h。 检查芳烃厂测量过程一览表及硫磺装置工程师站，均对气体计量单位使用了非法定计量单位Nm3/h。水计量单位有m3/h，也有t/h，单位不统一。 现场抽查橡胶厂顺丁装置位号为GT-6203的可燃气体报警仪，确认日期为2022年8月9日，确认人：李秋艳。现场联系电仪维保人员通入2.50%mol/mol甲烷标准气体试验（生产日期2022-06-07，有效期1年），浓度达到25%时报警灯亮，控制室显示GT-6203现场可燃气报警，操作人员佩戴好空气呼吸器到达现场进行异常处理，安全合规。 已和企业沟通完善法定计量单位正确使用。 | 橡胶厂顺丁装置/芳烃厂/橡胶电仪 | 否 |