项目编号：0033-2018-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：中国石化扬子石油化工有限公司

审核员：李菁、吕华                                  审核日期：2022.11.17

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查氧气检测仪,型号TS4000C，出厂编号6512312，检定日期2022年8月3日，检定合格，检定单位扬子石油化工有限公司计量检定站，证书编号22080053，验证方法正确，验证结果合格，验证人张向阳。抽查可燃气体检测报警器，型号S4000CH,检定日期2022年10月11日，检定单位扬子石油化工有限公司计量检定站，检定合格，证书编号为C22100400，验证方法正确，验证结果合格，验证人张向阳。现场标识、台账信息和证书一致。抽查台秤两台，TGT-500,Ⅲ级，编号43和编号12，2022年5月25日均由南京市计量监督检测院检定合格，台账信息和证书一致。抽查3D-301反应压力测量过程，其测试环境要求：温度－40℃～80℃，湿度45%～75%，环境条件满足要求。 | 化工厂 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查3D-301反应压力测量过程，测量范围（1.35～1.60）MPa，配置的测量设备是压力变送器规格型号为STG944-JIA-00000,编号为HG-P3-SG-0410,测量范围（0～2.0）MPa,精度等级为1.0级，于2022年4月3日由扬子石化有限公司南京电气仪表分公司校准合格，验证方法为直接比较方，验证结果满足要求。公司对验证不合格的测量设置重新配置，本年度未发现验证不合格测量设备。 | 化工厂 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 抽查高压乙烯外送压力CPRC427高度控制的测量过程，编制了控制规范，进行了有效性确认，并按计划每天进行监视，监视结果均满足控制要求。 盲样核查烷基化装置固定式可燃报警器（GI-36030)：采用0.904mol/mol异丁烷标重气体试验（生产日期2022.7.29，有效期1年），25%报警灯亮； 抽查工业用精对苯二甲酸PTA（净含量：1100kg)的定量包装测量过程，皮重为3.4kg，允差为2kg，用编号FO-4616-6ML,型号为EX200秤重仪对1100kg的成品进行抽样检验，三次结果为1103.8kg\1103.7kg\1103.6kg,差量为0.03%。一致性非常好！ | 化工厂 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了关键测量过程高压乙烯外送压力CPRC427的测量过程控制相关资料，不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 化工厂 | 否 |