项目编号：0033-2018-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：中国石化扬子石油化工有限公司

审核员：李菁、吕华                                 审核日期：2022-11-18

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查出厂编号为D1714771的测厚仪，2022.5.10检定合格，查出厂编号为D1718624的测厚仪2022.6.17检定合格，查拉力机Zwick z010，编号207128，2022.5.26，检定合格，现场标识、台账信息和证书一致。查拉力机测试环境条件满足要求。 | 橡胶厂 | 否 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：门尼粘度测量过程(ML，(1+4)100℃,优级要求45到55，其测量设备为门尼粘度仪，型号MV2000,编号27AJF3384,2022.9.25,校验合格，2022.7.30验证合格，验证人恒雪峰，验证方法正确，符合要求。 | 橡胶厂 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 抽查门尼粘度测量过程，根据GB/T1232.1-2016标准编制了《门尼粘度仪校验规程》，对门尼粘度仪每季度持续监视12次，监视方法有效，测量环境条件符合要求；企业配置分析工共13人，均取得上岗资格证书，抽查证书编号H33,取证人张萍，编号H24,取证人陈桂强，取证时间均为2019.12，有效期三年，确认部门扬子石橡胶有限公司安全环保质量部 | 橡胶厂 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了橡胶厂橡胶定量包装等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 |  | 否 |