项目编号：0033-2018-2022

审核员现场监督审核记录

企业名称：中国石化扬子石油化工有限公司

审核员： 俞军 /李晓军                                      审核日期：2022年11月16-18日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 1、抽查塑料厂器具编号为14116985/3142998质量流量计由扬子石油化工有限公司计量检定站检定证书编号：FF字第F22010025，检定日期2022年01月19日，有效期至2023年01月18日；计量确认日期2022年01月19日。 2、抽查塑料厂器具编号为TT-4001-26超声流量计，扬子石油化工有限公司计量检定站出具的检定证书编号：T字第22032800，校准日期2022年3月30日，计量确认日期2023年3月30日。 3、抽查贮运厂器具编号为8800DF涡街流量计，扬子石油化工有限公司计量检定站出具的检定证书编号：FF字第22040098，检定日2022年4月16日，有效日期：2023年4月15日。计量确认日期2022年4月16日。 测量设备使用环境满足要求。 | 塑料厂/贮运厂/橡胶厂 | 否 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 1、抽查贮运厂硫化氢气体浓度高度测量过程编号为：YZCL385-1029/S，控制指标±2umol/mol或±10%，测量范围0-50umol/mol；配备的测量设备编号为M02A015952总炔烃气相色谱仪由扬子石油化工有限公司计量检定站检定，检定证书编号c字第22070746，检定日期2022年7月26日，有效期至2023年7月25日；检定结果符合2umol/mol或±10%，测量范围0-50umol/mol满足测量过程要求。 2、抽查塑料厂高压乙烯外送压力CPRC427测量过程控YZ25013-031.20 -2022：测量范围：（0～5）MPa,最大测量允许误差0.2 MPa，测量过程的最大测量允许误差为±0.04MPa。 测量设备的准确度确±0.8%。 测量设备的配备设备名称：压力变送器，生产单位 HONEYWELL ，型号规格：STG944-E1G-000001C.AN.S2，测量范围(0～5)MPa， 精度等级0.5级。 | 贮运厂/塑料厂 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 抽查贮运厂硫化氢、可燃气在线监测等160项测量过程列入关键测量过程进行控制和监视，统一编制了硫化氢测量和可燃气测量控制规范、测量要求导出计量要求，测量不确定度评定、测量过程控制和监视。对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制。 | 贮运厂 | 否 |
| 4 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 计划经营部负责《顾客满意度调查表》，但未建立满意度台账，的方式进行顾客满意度调查，生产经营部《2022年投诉及处理，投诉类别为公司投诉2起，投诉类别为技术服务30起，纠纷1起均已处理关闭。 | 计划经营部 | 否 |
| 5 | 销售产品过程测量管理体系要求 |  | - 抽查计划经营部合同编号为30601499-21-MY0899-0005 30600000-21-MY0899-0040《供南京扬子乙烯合同》，合同执行企业质量标准为GB/T 7715-2003，与《扬子石化产品质量手册》2021年11月版 工业用乙烯执行标准：GB/T 7715-2014不一致。不符合GB /T19022:2003标准7.2.2测量过程设计； - 抽查计划经营部销售合同30601499-21-MY0899-0005 30600000-21-MY0899-0040《供南京扬子乙烯合同》，销售过程配备的测量设备汽车衡和质量流量计都经过计量确认和测量过程控制监视。 | 计划经营部 | 不符合01 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：煤炭、煤气、水、蒸汽和电 ，上年共消耗502万吨标准煤。企业建立了能源计量管理制度，技术部能源管理室负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图。 | 计划经营部 | 否 |
| 6 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业建立了能源计量管理制度，技术部能源管理室负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图。进出用能单位应配 108 台（件），实配 108台（件）；进出主要次级用能单位应配 498台（件），实配 495台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 132台（件），实配 128台（件）；配备率满足要求。 | 计划经营部 | 否 |
| 7 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 进出用能单位配备的编号为SC-DY2018006测量设备2022年2月22日经南京市计量监督院检定，精度1级,查进出次级用能单位编号为FTC-DNB-005等测量设备于2021年11月9日检定，准确度等级为0.5S/2.0级，抽查重点耗能设备编号为XT-2#DEX-NY-Y0013，设备2022年4月15日检定，准确度等级1.0级，能源测量设备配备准确度等级和按期检定满足GB17167的要求。 | 计划经营部/生产调度室 | 否 |
| 8 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 进出用能单位配备的编号为SC-DY2018006测量设备2022年2月22日经南京市计量监督院检定，证书编号FF字第F22040310 查进出次级用能单位编号为FTC-DNB-005等测量设备于2021年11月9日检定，证书编号FF字第F2105079 能源测量设备配备准确度等级和按期检定满足GB17167的要求。 | 技术部 | 否 |
| 9 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月自动采集率90%，能源计量中心报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。企业每月抄表并对能源数据进行平衡和分析。 配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。 | 生产调度室 | 否 |
| 10 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查聚合级丙烯产品的销售合同，合同编号3061-21-MY0899-00330600000-21-MY0899-0041，签订时间2019年12月3日。配备的测量设备为CMF300质量流量计，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 计划经营部/塑料厂 | 否 |
| 11 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的售后（或者产品维修） | 抽查聚合级丙烯产品的销售合同，合同编号3061-21-MY0899-00330600000-21-MY0899-0041，签订时间2019年12月3日。合同内容包括丙烯产品的售后服务。 | 计划经营部 | 否 |

说明：如果企业认证范围含“销售”，需填写上述检查表中的 第9行；如果企业认证范围含