项目编号：0033-2018-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：中国石化扬子石油化工有限公司

审核员：李菁、吕华                                  审核日期：2022.11.16-18.

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查检测一室型号为6820，编号为SQ-4512气相色谱仪，2022年9月14日经江苏省计量科学研究院检定合格。 查监测一室型号为EV0300LC,编号为GX-4302紫外可见分光光度计，2022年8月5日经江苏省计量科学研究院检定合格。 查监测三室（橡胶）型号为WH-9123,编号为HX-4216烘箱2022年6月16日经过经江苏省计量科学研究院检定合格。 检测实验室通过CNAS认证，现场环境标识整齐规范。 | 质检中心/物采中心 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 6.4外部供方 7.1.计量确认 | 查道理石油沥青针入度测量过程，被测参数要求（62-78）（0.1mm）,测量设备沥青针入度仪由南京市计量监督检测院校准后的校准结果的测量不确定度为U=0.006g,k=2,重量单位不满足过程要求。已和企业沟通联系检定/校准服务方提供满足需求的校准结果。 查：烟点分析仪自校准规程，未明示校准用的标准物质，测量不确定度等信息，中心提供的校准人员资质文件中：有校准人员、校准项目汇总，未分项目和对应的人员，证书有效期等。已和企业沟通完善。 | 质检中心 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 6.4外部供方 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 查原油进厂含水测量过程:盲样巴中/沙中2022年11月5日样品:检测盲样值0.1%，复测样品值0.1%,一致性较好。人员、方法、环境、设备满足要求。 环境监测站所有检测项目全部委托第三方检测机构实施，查南京白云、国恒、博恩环保科技有限公司资质满足要求，监测站制定了第三方检测机构考核管理办法，每季度和现场CEMS(在线分析仪）比对。 | 质检中心 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查监测三室（橡胶）门尼粘度计自校准规范，校准测量过程的测量不确定度评定方法有待完善，已和企业沟通指导完善。 | 质检中心监测三室（橡胶） | 否 |