附2-3：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程编号 | 02 | 测量过程名称 | 焦碳进厂称重过程 | 测量过程规范编号 |  | BX-CLGF-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 | 计量质检部 | 测量项目 | 焦碳进厂称重 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：型号SCS-150, 测量范围(0-150)t的电子汽车衡 测量方法：电子汽车衡回零，再将被测物品放在电子汽车衡，读取电子汽车衡的显示数据，就是被测物品的称重数据。 环境条件：常温 测量软件：无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1）2022年8月27日，用（0-150）t的电子汽车衡对焦炭称重，取5次测量的平均值为Y1=79.98t； 2）2022年10月10日，用（0-150）t的电子汽车衡对焦炭称重，取5次测量的平均值为Y2=79.99t; 电子汽车衡测量过程的扩展不确定度：U=0.12t k=2 测量过程的有效性按下列方法计算： En= Y1−Y22U=0.06 En=0.06＜1，此测量过程有效。 确认人员： 王悦 日期：2022年10月10日 |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  | 批准人 |  |