附3：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | 试剂称重测量过程 | 测量过程规范编号 | YES/CLGF-02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 控制程度 | 高度控制 |  |
| 测量过程要素概述： 测量设备：YP10002, (0-1000)g电子天平 测量方法：先将将电子天平调零，再将被测物品放在电子天平上，读取电子天平上的显示数据，就是被测物品的称重数据。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1）2022年9月12日，用（0-1000）g的电子天平对试剂称重，取5次测量的平均值为Y1=300.02g； 2）2022年10月10日，用（0-1000）g的电子天平对试剂称重，取5次测量的平均值为 Y2=300.03g; 电子天平测量过程的扩展不确定度：U=0.056g k=2 测量过程的有效性按下列方法计算： En= Y1−Y22U=0.13 En=0.13＜1，此测量过程有效。 确认人员：刘学刚 日期：2022年10月10日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  | 批准人 |