## 稳定性
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 干式变压器局部放电量检测过程 |  |  | 被测参数: | 局部放电量：（2-10）pC |  |  |  | 测量参数公差范围： |  | 8pC
测量仪器： |  | 多通道数字式局部放电综合分析仪 |  |  | 测量范围: |  | 1pC-50pC |  |  | 校准不确定度： |  | Urel=1.5%,k=2
|  |  |  | 核查标准: | 干式变压器
日 期： |  | 2021-11-06 | 2021-12-27 | 2021-01-06 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 2022-06-27 | 2022-07-02 | 2022-08-10 | 2022-09-27 | 2022-10-12
测 量 值 | 1 | 4.64 | 4.621 | 4.64 | 4.621 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.63 | 4.65 | 4.66 | 4.625
| 2 | 4.621 | 4.61 | 4.65 | 4.621 | 4.65 | 4.64 | 4.62 | 4.62 | 4.66 | 4.622 | 4.622 | 4.67
| 3 | 4.62 | 4.621 | 4.64 | 4.68 | 4.64 | 4.62 | 4.66 | 4.63 | 4.65 | 4.6 | 4.65 | 4.625
| 4 | 4.622 | 4.622 | 4.62 | 4.621 | 4.622 | 4.65 | 4.68 | 4.62 | 4.62 | 4.61 | 4.63 | 4.65
| 5 | 4.622 | 4.64 | 4.64 | 4.621 | 4.66 | 4.62 | 4.62 | 4.66 | 4.62 | 4.622 | 4.65 | 4.625
平均值(X) |  | 4.625 | 4.6228 | 4.638 | 4.6328 | 4.6384 | 4.63 | 4.64 | 4.63 | 4.636 | 4.6208 | 4.6424 | 4.639
极差（R) |  | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.059 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.038 | 0.045
| X | 4.6329 |  | UCLx=X+A2R |  | 4.6561 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于5个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.040167 |  | LCLx=X-A2R |  | 4.6098 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.20541 |  | D4 | 5.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 4.6329 | 4.6329 | 4.6329 | 4.6329 | 4.6329 | 4.6329 | 4.6329 | 4.6329 | 4.6329 | 4.6329 | 4.6329 | 4.6329
UCLx |  | 4.6561 | 4.6561 | 4.6561 | 4.6561 | 4.6561 | 4.6561 | 4.6561 | 4.6561 | 4.6561 | 4.6561 | 4.6561 | 4.6561
LCLx |  | 4.6098 | 4.6098 | 4.6098 | 4.6098 | 4.6098 | 4.6098 | 4.6098 | 4.6098 | 4.6098 | 4.6098 | 4.6098 | 4.6098
R均值 |  | 0.040167 | 0.040167 | 0.040167 | 0.040167 | 0.040167 | 0.040167 | 0.040167 | 0.040167 | 0.040167 | 0.040167 | 0.040167 | 0.040167
UCLr |  | 0.20541 | 0.20541 | 0.20541 | 0.20541 | 0.20541 | 0.20541 | 0.20541 | 0.20541 | 0.20541 | 0.20541 | 0.20541 | 0.20541
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： |  | 朱健清 | [5 empty] | 审核： | 王洋