项目编号：1003-2021-2022

审核员监督审核记录（二）

企业名称：芜湖金牛电气股份有限公司

审核员：________________

审核日期： 2022年10月20日下午至2022年10月21日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 查“铜母排进货检验记录”5份，时间2022年5月22日,检验员：王洋。查“低压成套开关设备检验记录”1份，时间2022年4月6日，检验员：夏大伟。记录清晰无涂改，满足要求。均有记录编号、依据、设备信息、保存部门和保存年限。符合要求。 | 技术部 品保部 生产设备部 | 否 |
| 2 | 抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？ 测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 编制了《测量设备量值溯源证书台账》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有96件，设备编号、计量特性、检定/校准周期等描述清楚。 查品保部编号为1804XY702的多通道数字式局部放电综合分析仪、编号为0907的绝缘电阻测试仪、编号为A-010的绝缘油介及电阻率自动测定仪、编号为JN-QFC-02的外径千分尺、编号为SJJ-01的声级计，生产设备部编号为191207709的丙烷压力表, 校准日期均为：2022年07月19日，台账信息内容和证书一致。查现场储气罐上编号YJ0720030的压力表，检定日期为：2022年04月26日,检定机构为南陵县市场监督检验所。周期间隔与台账相符。详见《测量设备溯源抽查表》。 查品保部现场2022年10月的《温度湿度记录表》1份，现场温湿度计显示内容与该记录内容相符合，环境条件符合标准要求。测量设备使用环境条件满足要求。 | 技术部 品保部 生产设备部 | 否 |
| 3 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 企业从原材料入厂到出厂检测识别了28个测量过程，其中“干式变压器局部放电量检测过程”、“变压器变比试验过程”、“开关柜铜排窄边尺寸进货检验过程”等3个关键测量过程，重要测量过程25个并进行了计量确认，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求，符合要求。 企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。 | 技术部 品保部 生产设备部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度无新增关键测量过程。企业共识别了28个测量过程，其中3个关键测量过程，25个重要测量过程，并对规范进行有效控制。测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了已识别的关键测量过程“干式变压器局部放电量检测过程” 的《计量确认过程验证记录表》，技术参数为“局部放电量：（2-10）pC”，抽查已识别的关键测量过程“开关柜铜排窄边尺寸进货检验过程”，技术参数为 “窄边尺寸：±0.05mm”。企业对测量要求依据技术标准或图纸已进行识别，计量要求导出和计量验证记录及使用的测量设备能满足顾客要求。详见《计量要求导出和计量验证记录表》。对于验证不合格的测量设备，企业规定应采取停用措施，实施报废处理或者进行维修后再检定/校准。 查《开关柜铜排窄边尺寸进货检验过程控制规范》、《变压器变比试验过程控制规范》，已按照规范的规定对测量过程实施了控制及有效性确认。 查关键测量过程“干式变压器局部放电量检测过程控制监视分析表及控制图”1份，在监控图中使用了统计技术和监控图，符合要求。见附2。 | 技术部 品保部 生产设备部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程“干式变压器局部放电量检测过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。符合要求。详见附1《干式变压器局部放电量检测过程不确定度评定报告》 | 技术部 品保部 生产设备部 | 否 |
| 6 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 公司未建立最高计量标准，测量设备由品保部负责溯源。测量设备外部委托深圳市计量质量检测研究院、深圳精宇航检测技术有限公司、南陵县市场监督检验所等3家机构检定/校准，检定/校准证书由品保部保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 技术部 品保部 生产设备部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 查企业《能源购进消费表》，主要耗能为电、水和天然气，2021年全年消耗191.1吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 综管部 生产设备部 | 否 |