**测量设备溯源抽查表**

编号：0239-2020-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 晋城山水合聚水泥有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 制成车间 | 定量包装机 | HC-12-26-20 | BHYW-10C | X(2) | 重力式自动衡器检定装置X（1）级 | 晋城市质量技术检验检测所 | 2022.4.6 | √  |
| 制成车间 | 电子汽车衡 | 180409001 | SCS-80 | Ⅲ级 | M1级砝码 | 泽州县综合检验检测中心 | 2022.10.2 | √ |
| 质量控制室 | 压力试验机 | 35 | TYE-300 | 1级 | 0.3级测力标准装置 | 晋城市质量技术检验检测所 | 2022.4.14 | √ |
| 质量控制室 | 电子天平 | 004 | AR224CN | Ⅲ级 | F1级砝码 | 晋城市质量技术检验检测所 | 2022.10.2 | √  |
| 质量控制室 | 抗折试验机 | 153 | DKZ-5000 | 1级 | 3等测力计标准装置 | 山东珞珈计量检测有限公司 | 2022.5.30 | √ |
| 制成车间 | 定量包装机 | HC-12-27-2 | BHYW-10C | X(2) | 重力式自动衡器检定装置X（1）级 | 晋城市质量技术检验检测所 | 2022.4.6 | √  |
| 制成车间 | 定量包装机 | HC-12-7-3 | BHYW-10C | X(2) | 重力式自动衡器检定装置X（1）级 | 晋城市质量技术检验检测所 | 2022.4.6 | √  |
| 质量控制室 | 游标卡尺 | 5410052393 | （0-300）mm | ±0.02mm | 4等量块 | 山东珞珈计量检测有限公司 | 2022.5.30 | √ |
| 审核综合意見：该企业未建立计量标准，所有测量设备全部委托山西省晋城市质量技术监督检验测试所、、泽州县综合检验检测中心，山东珞珈计量检测有限公司溯源。抽查8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |
| 审核日期： 2022年 10 月 19 日~ 10月 20 日 c0183d15897d8cab28562708f8ddd10审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。