编号：1131-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 盐城欧格尔玻璃制品有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质检部 | 全数显耐压测试仪 | 0GA-QC-3 | CS2672CX | 5级 | 数字高压表  0.5级 | 广东六零二计量检测有限公司 | 2022-10-12 | √ |
| 质检部 | 接地电阻测试仪 | 0GA-QC-2 | CS2678X | ±(5%+2mΩ) | 接地电阻检定装置  交流电阻箱  ±0.07% | 广东六零二计量检测有限公司 | 2022-10-12 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 0GA-QC-4 | (0-150)mm | ±0.03mm | 量块4块 | 广东六零二计量检测有限公司 | 2022-10-12 | √ |
| 质检部 | 电参数测量仪 | 0GA-QC-1 | KC120 | ±(0.45读数+0.1%量程） | 多功能校准器  ACU:*Urel=0.017%，*  ACI: *Urel=0.04%*  *K=2* | 广东六零二计量检测有限公司 | 2022-10-12 | √ |
| 生技部 | 巻尺 | 0GA-QC-6 | HiLock 16 | ±（0.3+0.2L)mm | 标准钢卷尺  *U=5μm+5×10-6L,*  *K=2* | 广东六零二计量检测有限公司 | 2022-10-12 | √ |
| 生技部 | 压力表 | 181155728 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表  0.4级 | 阜宁县综合检验检测中心 | 2022-10-09 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司（未）建最高计量标准，测量设备由质检部溯源。公司测量设备全部委托广东六零二计量检测有限公司、阜宁县综合检验检测中心机构校准，校准证书由质检部保存。根据抽查6份证书情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2022年 11月4日下午~ 11月 5日    审核员签字： **崔秀琴** 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。