编号：1135-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江苏万兴石油装备有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生技部 | 游标卡尺 | 5278 | (0-150)mm | ±0.03mm | 量块4等 | 广东中准检测有限公司 | 2022-1-1 | √ |
| 质检部 | 布氏硬度计 | JY-22 | HB-3000 | ±2% | 标准布氏硬度块均匀度：（0.1%-0.7%） | 广东中准检测有限公司 | 2022-1-1 | √ |
| 质检部 | 分析天平 | 25997 | TG328A(S) | 1级 | E2等级砝码 | 广东中准检测有限公司 | 2022-1-1 | √ |
| 质检部 | 光谱仪 | 583155 | DE-2000 | 其中C含量检出限≤0.02% | ROHS检测X荧光分析用标准物质 *U=(0.5-37)mg**K=2* | 广东中准检测有限公司 | 2022-1-1 | √ |
| 质检部 | 液压万能试验机 | 424 | WE-W600B | ±1.0% | 测力传感器±0.3% | 广东中准检测有限公司 | 2022-1-1 | √ |
| 质检部 | 超声波测厚仪 | 101105 | DT300 | ±（1%H+0.1）mm | 标准厚度试块（0.5-200）mmMPE:±0.05mm | 广东中准检测有限公司 | 2022-1-1 | √ |
| 生技部 | 电子吊称 | 1008006 | 0CS(5T) | Ⅲ级 | 砝码M2等级 | 广东中准检测有限公司 | 2022-1-1 | √ |
| 生技部 | 耐震压力表 | 11111124 | 0-40MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 广东六零二计量检测有限公司 | 2022-7-1 | √ |
| 质检部 | 标准表法水流量标准装置 | WX-200 | DN(25-300)mm | ±0.2% | 静态流量法水流量标准装置U=0.05%FS,K=2 | 广东六零二计量检测有限公司 | 2022-11-2 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司（未）建最高计量标准，测量设备由质检部溯源。公司测量设备全部委托广东中准检测有限公司、广东六零二计量检测有限公司机构校准，校准证书由质检部保存。根据抽查9份证书情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2022年11月 10 日下午~11月 11 日 审核员签字：崔秀琴 部门代表签字：  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。