编号：1138-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 阜宁县坤鹏石化机械阀门厂 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检科 | 外径千分尺 | SH140514108 | （0-25）mm | ±0.004mm | 量块4等 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2022-10-26 | √ |
| 质检科 | 游标卡尺 | KA602244 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块5等 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2022-10-26 | √ |
| 质检科 | 游标卡尺 | KA701569 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块5等 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2022-10-26 | √ |
| 质检科 | 游标卡尺 | KA701556 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块5等 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2022-10-26 | √ |
| 生技科 | 压力表 | 4528 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 阜宁县综合检验检测中心 | 2022-10-26 | √ |
| 生技科 | 压力表 | 7094833 | （0-60）MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 阜宁县综合检验检测中心 | 2022-10-26 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司（未）建最高计量标准，测量设备由质检科溯源。公司测量设备全部委托扬州市天域计量测试有限公司、阜宁县综合检验检测中心机构校准，校准证书由质检科保存。根据抽查6份证书情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2022年11月12日下午~ 11月13 日 审核员签字： 崔秀琴 部门代表签字：  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。