项目编号：1138-2022

审核员现场审核记录二

企业名称：阜宁县坤鹏石化机械阀门厂

审核员 崔秀琴                                审核日期： 2022年 11月12日下午~ 11月13日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 审核中询问质检科 、生技科（生产车间）、供销科等管理员清楚自已的工作职责，职责分明。 | 质检科 生技科 （生产车间） 供销科 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检科已组织识别企业的顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明表》。物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 质检科 生技科 （生产车间） 供销科 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司提供了“2022年度质量目标及实施一揽表和质量目标分解及考核方法。编号：KP/MR-5.3-00,有测量目标、要求、考核方式、责任部门、时间要求等。 | 质检科 生技科 （生产车间） 供销科 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 质检科使用的标准T12232-2005《通用阀门 法兰连接铁制闸阀》； GB/T21385-2008《金属密封球阀》； GB/T26480-2011《阀门检查和试验》 技术文件盖有受控章现行有效。 | 质检科 生技科 （生产车间） 供销科 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。 测量软件确认台帐共16件。抽查其中加工中心的测量软件，广州GSK980TBb的10台，北京K1000TT1i的6台。按期对测量软件进行了确认。符合要求。 | 质检科 生技科 （生产车间） 供销科 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了《记录控制程序》。 抽查了部分测量过程记录： 记录1、产品检验记录表，编号：KP-62,序号:202208-10;产品名称：截止阀；规格型号：KPJ21Y-320R Ф10 316检验项目，检验要求，检验结果，检验员等； 记录2、产品检验记录表，编号R-25：序号:005;产品名称：外螺纹截止阀；规格型号：活套螺母三通球阀;检验方式：液压、气压；检验项目、壳体试验、密封试压、检验标准：GB/T26489-2011《阀门的检验试验》检验员等； 记记录保存期限3年。 | 质检科 生技科 （生产车间） 供销科 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查见《测量设备台账》有测量设备10台件测量设备，进行了分类管理， 质检科使用的外径千分尺，型号：（0-25）mm，编号：SH140514108、校准日期2022年10月26日，有效期2023年10月25日，校准机构扬州市天域计量测试有限公司校准。 质检科使用的游标卡尺，型号：(0~150) mm，编号：KA701569、校准日期2022年10月26日，有效期2023年10月25日；校准机构扬州市天域计量测试有限公司校准。 质检科使用的游标卡尺，型号：(0~150) mm，编号：KA701556、校准日期2022年10月26日，有效期2023年10月25日；校准机构扬州市天域计量测试有限公司校准。 生技科使用的压力表，型号：（0-60）MPa，编号：7094833、检定日期2022年10月26日，有效期2023年10月25日；检定机构阜宁县综合检验检测中心检定 生技科使用的压力表，型号：（0-1.6）MPa，编号：4528、检定日期2022年10月26日，有效期2023年10月25日；检定机构阜宁县综合检验检测中心检定 企业未建立最高计量标准装置，测量设备送扬州市天域计量测试有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定/校准机构进行检定或校准。现场标识、台账信息和证书一致，质检科、生技科环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 质检科 生技科 （生产车间） 供销科 | 否 |
| 8 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查见1份“供应方年度业绩评价表”提供了测量供方调查评价记录表。有二家外部供方：扬州市天域计量测试有限公司，注册号：CNAS L5296 2023年9月29日；阜宁县综合检验检测中心，（苏）法计（2020）10095号 | 质检科 生技科 （生产车间） 供销科 | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量齐全。共识别了6个测量过程，3个重要测量过程。 重点抽查了重要测量过程：“阀杆直径检测过程”进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。 详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质检科 生技科 （生产车间） 供销科 | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查“阀杆直径检测过程”测量过程不确定度评定，评定方法正确。 详见附件《测量不确定度评定报告》 | 质检科 生技科 （生产车间） 供销科 | 否 |
| 11 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制《测量满意度管理程序》，编制了顾客满意度调查表，2022年8月15日质检科对全公司生产过程的计量人员进行了一次内部顾客调查，内部顾客满意度为98%，达到目标95%的要求；经营部负责外部顾客满意度调查，2021年外部顾客满意度实际为93%。达到目标90%的要求，满足要求。 | 质检科 生技科 （生产车间） 供销科 | 否 |
|  | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3 不合格控制 | 公司编制了《不合格控制管理程序》对测量管理体系内的不合格进行识别和控制，防止非预期使用和交付，确保测量过程和测量设备的符合规定要求。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、不合格测量过程。满足要求。 | 质检科 生技科 （生产车间） | 否 |
| 12 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4 改进 | 公司编制《持续改进管理程序》，采取有效的纠正措施和预防措施，防止不合格再次发生或避免不合格发生，满足客户需求和期望。 | 质检科 生技科 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 计量单位使用未发现不正确。企业无强制检定测量设备，企业的产品不是定量包装产品。 | 质检科 生技科 （生产车间） 供销科 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电能、水，2021年11月至2022年10月全年共消耗2.2吨标准煤。 不是重点耗能企业。 | 质检科 生技科 | 否 |
| 15 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查企业的供销合同，供方：阜宁县坤鹏石化机械阀门厂，需方：南通郎高石化设备有限公司。合同编号：KPSH221111-01;产品名称：活套螺母三通球阀，签定地点：江苏阜宁，签订时间2022年11月11日； 抽查供销合同，供方：阜宁县坤鹏石化机械阀门厂，需方：南通功泰环保设备有限公司，产品名称：截止阀，规格型号：KPJ21Y-320R Ф10 316, 签定地点：江苏阜宁, 签订时间2022年9月26日；已确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 供销科 | 否 |
| 16 | 安全环保管理 |  | 企业没有特种设备，生产的产品都是小型产品，安全环保管理符合要求。 | 生技科 | 否 |