项目编号：1142-2022

审核员远程审核记录

企业名称:深圳市百勤石油技术有限公司

审核员：                   审核日期：2022年10月27日至28日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问项目部负责人边培明、商务部负责人雷蕾、项目部兼职计量员及相关测量人员（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等）清楚清楚自己的工作职责，项目部9项、商务部4项计量职能。 | 项目部 商务部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 项目部已组织相关人员识别企业顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门了《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 商务部在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面建立了顾客投诉、纠纷、处理预案，满足顾客要求。 | 项目部 商务部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共3项。已经制定《2022年计量目标》，对目标的统计方法和统计周期形成规定。 人力资源行政部负责统计公司质量完成情况。提供了《计量目标统计表》 统计数据已达成质量目标。 | 项目部 商务部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查部门培训计划、考核评价记录 抽查部分测量人员（原材料检验人员、产品出厂检验等测量人员）的资质。 | 项目部 商务部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的《测量管理体系质量手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。外来技术文件由项目部管理受控：1、ISO 10893-6:2011 钢管的无损检测 - 第6部分：焊缝射线检测；2、ISO 10414-1:2008石油天然气工业-钻井液现场测试-第1部分；3、ISO 10417:2004石油和天然气工业井下安全阀系统设计安装操作和修整；4、GBT 34903.1-2017石油，石化和天然气工业 -，与有关石油和天然气生产介质接触非金属材料 - 第1部分：热塑性塑料；执行的产品标准、工艺文件、检验规程等文件有受控。 | 项目部 商务部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录管理程序》， 规定了记录的控制要求,对不同记录规定了保存期限。 抽查：项目部抗拉测试过程记录：记录1：2022年8月16日，编号为PN0322L11 有测试要求，测试目的，测试结果：合格设备信息完整，保存期限长期，信息量满足要求。 | 项目部 商务部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。企业采用软件对测量设备进行管理，先进高效。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送深圳中电计量测试技术有限公司检定校准。 查编号为11090864 的游标卡尺， 于2022.10.18日校准。2022年10月24日进行计量确认。查出厂编号为3721063006657的压力传感器，于2022年10月18日校准，2022年10月24日进行计量确认，标识、台账信息和证书一致。测量环境条件满足要求。祥见《测量设备溯源抽查表》 查企业使用的出厂编号为120504527的外径千分尺，2022年10月18日，由深圳中电计量测试技术有限公司校准合格。计量确认后，没有及时粘贴计量确认合格标识。不符合 GB/T19022-2003标准6.2.4标识条款。属次要不符合项。 | 项目部 商务部 | 不符合01 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。该企业没有测量软件，暂不适用该条款 | 项目部 商务部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 因企业认证为2A，企业无测量过程，查：项目部测量设备已校准，验证满足要求。查《测量设备计量确认明细表》，项目部测量设备计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 项目部 商务部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了项目部测量设备不确定度评定，方法正确。 见附件《测量不确定度评定报告》。 | 项目部 商务部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 | 项目部 商务部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 | 项目部 商务部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范，均已检定，满足要求。企业无定量包装。 | 项目部 商务部 | 否 |
|  | 企业对提供测 量设备和辅助 材料、消耗性材 料和提供服务 的外部供方如 何识别、选择、 评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。商务部已将设备供方和检定校准机构列入供方名录。 校准机构：深圳中电计量测试技术有限公司，地址：广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301。认证认可证书号：CNAS10466 查商务部已识别该公司为外部服务合格方，但没有对其开展的测量服务工作，进行合格供方评价。不符合 GB/T19022-2003标准6. 4外部供方条款。属次要不符合项。 | 项目部 商务部 | 不符合02 |
|  | 就顾客的计量 要求是否已满 足来监视有关 顾客满意的信 息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通，查商务部2022年满意度调查满意率98%。 | 商务部 | 否 |
|  | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查一般试采工具，压裂管柱YL177.8*114mmB*P 10000psi 1产品的销售合同，合同编号LHSY-WZGS-2022-MM-2447，签订时间2022年2月28日。确认企业销售产品对应的测量设备计量确认满足要求，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 商务部 | 否 |
|  | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的售后（或者产品维修） | 对售后服务的认证范围，抽查油气工程技术人员技术服务合同，合同编号BJWINJJ-PK-2022，签订时间2022年1月20日，合同内容包括地质监督的售后服务。 | 项目部 | 否 |