**测量设备溯源抽查表**

编号：0250-2020-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 仪征市金坤防水材料有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 电子计量称 | CB-27 | ACS | U=0.01kg,k=2 | 砝码，F2等 | 深圳市一量检测有限公司 | 2022.5.15 | √ |
| 生技部 | 钢卷尺 | CB-16 | 30m | U=0.3mm,k=2 | 标准钢卷尺，U=5μm××10-6L,k=2 | 深圳市一量检测有限公司 | 2022.5.15 | √ |
| 生技部 | 智能温度调节仪 | CB-13-37 | CH402-012 | U=1.0℃,k=2 | 温度校验仪，U=0.3℃,k=2 | 深圳市一量检测有限公司 | 2022.5.15 | √ |
| 质检部 | 电子万能试验机 | CB-01 | JDL-10000N | ±1% | 标准测力仪，，U=0.16%k=2 | 深圳市一量检测有限公司 | 2022.5.15 | √ |
| 质检部 | 测厚仪 | CB-09 | TF-4030 | ±0.03mm | 量快3等 | 深圳市一量检测有限公司 | 2022.5.15 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | CB-11 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量快4等 | 深圳市一量检测有限公司 | 2022.5.15 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：该公司未建立最高计量标准，所有测量设备由质检部委托有相应资质的机构检定/校准，抽查6份测量设备检定/校准证书，量值溯源符合要求。 |
| 审核日期：2022年10月27日2357260589de7f34bef2cf54d38eb30我电子签名92764bb375c44007ba1788b07a13b84审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。