 受理编号：0720-2021-2022

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | M11100A无心磨床工作精度（圆度） | 被测参数要求(含公差) | Φ100mm圆度：≤+0.002mm |
| 被测参数要求识别依据文件 | M11100A技术图纸 |
| 计量要求导出方法1. 测量参数的允许误差：+0.002mm测量参数公差范围：T＝0.002mm

计量要求： △允＝T/6＝0.002/6＝0.0003mm1. 测量范围的导出

测量范围要求：Φ100mm 圆度仪测量范围为：Φ（3-1000）mm |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | 型号规格 | 主要计量特性(最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
| 圆度仪/LS19-12 | T365XL | ±7% | 19883299 | 2022.1.11 |
|  |  |  |  |  |
| 计量验证记录1. 圆度仪测量产品圆度在限值处的最大允许误差：u1 ＝0.002×7% = 0.00014 mm

导出的计量要求：△允＝0.0003mmu1 = 0.00014 mm ＜ △允＝0.0003mm1. 测量设备圆度仪的测量范围为Φ（3-1000）mm，满足测量Φ100mm的要求。

 测量设备Φ（3-1000）mm的圆度仪满足M11100A无心磨床工作精度（圆度）测量过程要求。验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项）王雅敏.jpg验证人员签字： 验证日期：2022 年 1月 23日 |
| 审核记录：1.被测参数要求识别代表了“顾客”的要求2.计量要求导出方法正确3.测量设备的配备满足计量要求4.测量设备经过检定5.测量设备验证正确4f9ec92805272c7f91167e109b44284审核员签名：张秋萍.jpg企业代表签字： 审核日期： 2022年10月28日 |